## Slide 1
095
核医学与放射性药物
第7章 辐射安全
课时：约 7 分钟（卡通视频 84 镜） 适用对象：医学、药学、生命科学、核技术等专业在核医学科实习或使用放射性药物、放射性示踪剂和小动物核素显像的本科生、研究生和教职工，以及可能接触注射后病人或实验动物的护理、检验、保洁和动物饲养人员
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
095 · 核医学与放射性药物
学习目标
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
1
能说出 X射线影像与核医学显像的区别，知道放射性药物由核素和载体组成，理解诊断核素为什么要半衰期短、发射能量适中的γ光子、聚得准排得快。
2
能做到放射性药物从有资质单位购买，到货当面交接、核对、测包装、入柜入账；发生器按规程使用和退回。
3
能做到在专用分装柜内屏蔽分装，给药前用活度计实测并双人核对人、药、量，出错立即报告。
4
能判断注射后的病人和实验动物也是辐射源，知道核医学场所分区和单向流动的要求，以及接触注射后病人时的防护和告知要点。

## Slide 3
095 · 核医学与放射性药物
法规与标准依据
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
§
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（以现行文本为准）：非密封放射性物质工作场所的许可、台账和安全防护
§
《放射性药品管理办法》（以现行文本为准）：放射性药品的生产经营、采购和使用许可管理
§
《放射诊疗管理规定》（以现行文本为准）：放射诊疗的正当性和最优化、受检者与陪护者防护、告知
§
HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》（生态环境部 2021-09-06 发布、2021-11-01 实施）：核医学工作场所的选址布局、分区、屏蔽、通风和放射性废物管理
§
GBZ 120（以现行文本为准）《核医学放射防护要求》
§
GB 18871-2002（以现行文本为准）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
§
GB 11806-2019（以现行文本为准）《放射性物品安全运输规程》
§
本校及附属医院核医学科的辐射安全管理制度和操作规程（以本校规定为准）

## Slide 4
095 · 核医学与放射性药物
X射线影像：组织拦得不一样
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K1
要点
▪ X射线穿过物质，一层层被拦下一部分
▪ 骨头拦得多显白，软组织显暗
▪ 没有差别，就没有图像
▪ X射线是从体外照的外部成像
▪ 软组织有时看不清，开刀察看又伤身
说明
医生想看到身体里面发生了什么，最常用的办法是影像。X射线从体外射入身体，光子在穿过组织时按比例被吸收和散射，组织越厚、越致密，透过来的越少（衰减规律见第 090 课）。肌肉、血液、骨骼拦截射线的本领不同，透过来的多少……
✕
常见错误
▪ 以为 X射线检查后人体会带有放射性
▪ 以为影像越清楚越好，不考虑受照剂量
Notes: 医生想看到身体里面发生了什么，最常用的办法是影像。X射线从体外射入身体，光子在穿过组织时按比例被吸收和散射，组织越厚、越致密，透过来的越少（衰减规律见第 090 课）。肌肉、血液、骨骼拦截射线的本领不同，透过来的多少不同，就在探测器或胶片上形成黑白影像：骨骼吸收多显白，软组织显暗。假如全身完全均匀，影像就是一片均匀，正是这种差别让我们看出结构。
X射线成像是外部成像技术：射线从外面进入、从另一侧穿出。它擅长显示结构，但一些软组织病变和器官功能改变不容易看清；开刀直接察看属于侵入式方法，代价是身体受创。于是有了另一种思路：核医学。
放射科的 X线设备属于射线装置，关机就不再产生射线（射线装置管理见第 094 课）。

## Slide 5
095 · 核医学与放射性药物
核医学：把“光源”放进身体
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K2
要点
▪ 核医学：把“光源”放进身体，从里往外看
▪ γ源放在体外照，效果和拍片差不多
▪ 药物多经静脉注射，随血液循环
▪ 病灶吸收多，那里发光就多
▪ 显像相机只接收，自己不放射线
说明
如果把γ源放在体外照射，因为放射性强只能用很少的量，点状源发出的射线不平行，照得不均匀，效果并不比 X射线好。核医学换了思路：把放射性核素和某种物质结合，送进身体，让“光源”在体内发出γ光子，体外的探测器接收，再拼成……
✕
常见错误
▪ 以为核医学的显像设备会发出射线
▪ 以为核医学检查和 X光片是同一回事
Notes: 如果把γ源放在体外照射，因为放射性强只能用很少的量，点状源发出的射线不平行，照得不均匀，效果并不比 X射线好。核医学换了思路：把放射性核素和某种物质结合，送进身体，让“光源”在体内发出γ光子，体外的探测器接收，再拼成图像。
药物多数经静脉注射（少数经口服或吸入），随血液循环到全身。有些病变细胞特别容易摄取某种物质，一段时间后，那里聚集的放射性越来越多，探测器接收到的γ光子就特别多，医生据此判断病灶的位置。核医学更擅长显示器官的功能和代谢状态，即器官“干活”的情况。
显像用的相机只接收体内发出的光子，本身不产生辐射；需要防护的是注射了放射性药物的人（见 K14）。

## Slide 6
095 · 核医学与放射性药物
探测器：一圈圈接收γ光子
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K3
要点
▪ γ光子向四周飞，一个探头接不全
▪ 身体外围一圈探测器，就能接住
▪ 病人随床进圆筒，或探头转着拍
▪ 计算机把多角度信号拼成图像
▪ 趁“光源”还亮，抓紧采集
说明
X射线方向一致，而体内的γ光子向四面八方发射，一个探头只能接收很少一部分。比较理想的布局是在身体外围布置一圈探测器，环可以沿身体移动，对准要看的部位；医院里，病人躺在检查床上随床移进圆筒，筒内就是一圈圈探测器。也有会……
✕
常见错误
▪ 以为注射后什么时候检查都一样
▪ 以为检查结束后体内放射性马上消失
Notes: X射线方向一致，而体内的γ光子向四面八方发射，一个探头只能接收很少一部分。比较理想的布局是在身体外围布置一圈探测器，环可以沿身体移动，对准要看的部位；医院里，病人躺在检查床上随床移进圆筒，筒内就是一圈圈探测器。也有会转动的探头，从多个角度采集。计算机把各个角度接收到的信号重建成图像，找到病灶位置。
放射性药物一边衰变一边排出，“光源”只在一段时间内够亮，所以要按规定的时间抓紧采集图像；采集完后，体内放射性逐渐减少。光源、载体、探测器，就是核医学显像的基本思路。
探测器的能谱和计数原理见第 092 课。

## Slide 7
095 · 核医学与放射性药物
放射性药物：核素加载体
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K4
要点
▪ 放射性药物由核素和载体组成
▪ 载体像快递员，把核素送到目标器官
▪ 看不同器官，换不同载体和途径
▪ 标记要牢固，不能改变药物的代谢行为
▪ 放射性药品，国家专门管理
说明
放射性药物是用放射性核素标记的化合物或制剂。它由两部分组成：一部分是放射性核素，负责发出可被探测的射线；另一部分是载体（无机盐或有机化合物），利用它在体内的代谢特点，把核素送到目标器官并停留一段时间，就像快递员送货。……
✕
常见错误
▪ 以为放射性药物和普通试剂一样，可以自行配制、随意分给他人
▪ 自行改动标记方法，不经验证就用于实验
Notes: 放射性药物是用放射性核素标记的化合物或制剂。它由两部分组成：一部分是放射性核素，负责发出可被探测的射线；另一部分是载体（无机盐或有机化合物），利用它在体内的代谢特点，把核素送到目标器官并停留一段时间，就像快递员送货。看肝脏、骨骼、甲状腺等不同器官，就选不同的载体和给药途径。
核素要能在常温下方便、牢固地标记到载体上；标记后药物的代谢行为不能改变。可以把药物比作火箭、核素比作卫星：卫星太重，火箭就飞不到目的地。
患者已经不舒服，还要用放射性药物，是因为剂量经过权衡，诊断获益大于风险（见 K8）。放射性药物既是药品，又是放射性物质，按《放射性药品管理办法》和辐射安全的有关规定（以现行文本为准）专门管理，使用单位要取得相应许可。

## Slide 8
095 · 核医学与放射性药物
诊断核素：半衰期要短
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K5
要点
▪ 诊断核素，半衰期要短
▪ 半衰期与制备、运输、检查所需时间相当
▪ 太长留得久，太短又得多备活度
▪ 病人做一次，工作人员天天接触
▪ 衰变后的子体最好是稳定的
说明
诊断用核素的物理半衰期要短，检查结束后放射性能较快减少（半衰期见第 086 课）。但“短”也不是越短越好：理想的半衰期一般在几小时量级，与药物制备、运输和检查所需的时间相当；太长，检查后放射性在体内留得久，受照多；太……
✕
常见错误
▪ 以为短半衰期核素“放一会儿就没了”，操作时不防护
▪ 以为病人检查完马上就没有放射性
Notes: 诊断用核素的物理半衰期要短，检查结束后放射性能较快减少（半衰期见第 086 课）。但“短”也不是越短越好：理想的半衰期一般在几小时量级，与药物制备、运输和检查所需的时间相当；太长，检查后放射性在体内留得久，受照多；太短，还没用上就衰变掉了，只好多准备很多活度。检查后放射性会减少，但不是几分钟就完全没有了。
病人一般只做一次检查，工作人员却天天接触放射性药物，日积月累，不注意防护剂量就会累积，所以工作人员的时间、距离、屏蔽防护同样重要（见第 090 课）。
衰变后生成的子体最好是稳定核素，至少也是寿命极长、几乎不再发出射线的核素，以免增加额外的照射。

## Slide 9
095 · 核医学与放射性药物
只要能量适中的γ光子
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K6
要点
▪ 成像只要穿得出身体的γ光子
▪ α、β和低能光子跑不远，只留下剂量
▪ γ能量要适中：好穿出、好准直、好探测
▪ 单一能量，便于筛掉散射光子
说明
成像只需要能穿出身体、被体外探测器接收的γ光子。α粒子、β粒子和能量很低的光子在体内跑不远，对成像没有帮助，只增加病人的受照剂量，所以诊断用核素优先选择主要发射γ光子、少有粒子辐射的衰变方式（如同质异能跃迁、电子俘获）。
✕
常见错误
▪ 认为射线能量越高，图像就越好
▪ 把治疗用的β核素和诊断用γ核素的防护要求混为一谈
Notes: 成像只需要能穿出身体、被体外探测器接收的γ光子。α粒子、β粒子和能量很低的光子在体内跑不远，对成像没有帮助，只增加病人的受照剂量，所以诊断用核素优先选择主要发射γ光子、少有粒子辐射的衰变方式（如同质异能跃迁、电子俘获）。
γ光子的能量要适中：太低穿不出身体，太高又不容易被准直器挡住和被探测器吸收。最好发射单一能量的γ光子：在体内散射后的光子能量会降低，探测时可以按能量窗把它们筛掉，提高图像质量（能谱的全能峰、康普顿平台等见第 092 课）。
治疗用核素正好相反，要利用β等粒子在局部沉积能量（见 K7）。

## Slide 10
095 · 核医学与放射性药物
聚得准，排得快
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K7
要点
▪ 好药物要快速、大量聚到目标组织
▪ 碘会大量聚到甲状腺，剂量很集中
▪ 这正是放射性碘治疗的原理
▪ 一边衰变一边排出，有效半衰期要合适
▪ 还要毒性低、稳定、容易获得
说明
理想的放射性药物要快速、大量地聚到要检查的组织，有效半衰期与检查所需时间相当（有效半衰期见第 086 课）；毒性低，不引起过敏等不良反应；在体外和体内都稳定、不易分解；还要容易获得、价格合理。
✕
常见错误
▪ 只看活度大小，不看核素聚集在哪个器官
▪ 操作放射性碘时不在通风柜内进行
Notes: 理想的放射性药物要快速、大量地聚到要检查的组织，有效半衰期与检查所需时间相当（有效半衰期见第 086 课）；毒性低，不引起过敏等不良反应；在体外和体内都稳定、不易分解；还要容易获得、价格合理。
核素进入体内后，一边自己衰变，一边经尿液、粪便等排出。如果长期留在体内，就会成为额外的内照射，就像药物的副作用，而且更要不得；检查后的注意事项要听医生的（见 K15）。
估算内照射剂量要先看核素聚在哪里。碘进入体内会大量聚集到甲状腺，甲状腺很小，吸收的能量高度集中，单位质量的剂量要高出很多倍（内照射剂量见第 087 课）。这正是放射性碘治疗甲状腺疾病的原理；也提醒操作放射性碘的人员，必须防止吸入和食入（见 K12）。

## Slide 11
095 · 核医学与放射性药物
核素选择与医疗照射的最优化
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K8
要点
▪ 用放射性药物，要获益大于风险
▪ 活度够用就好，不盲目加量
▪ 儿童和小体重者，按规范减量
▪ 图像够用，就调参数少照一点
▪ 能不用核素就不用，新课题先审核
说明
医疗照射和科研用核素同样要遵循正当性和最优化原则（见第 089 课）：只有获益大于风险时才使用；能用非放射性方法解决的，就不用核素。
✕
常见错误
▪ 为了“图像好看”或“信号强”随意加大活度
▪ 新课题自行选用许可范围外的核素
Notes: 医疗照射和科研用核素同样要遵循正当性和最优化原则（见第 089 课）：只有获益大于风险时才使用；能用非放射性方法解决的，就不用核素。
满足诊断或实验需要时，优先选择短寿命核素；活度够用就好，不盲目加量；儿童和小体重者按现行规范减少用量。成像时平衡图像质量和剂量，图像能满足诊断时，通过调整采集参数降低受检者剂量（以《放射诊疗管理规定》等现行规定为准）。
科研课题新选用核素或增加用量，要事先经学校辐射安全管理部门审核，并在许可范围内开展（见第 093 课）。

## Slide 12
095 · 核医学与放射性药物
核医学场所：分区与单向流动
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K9
要点
▪ 核医学场所要分控制区和监督区
▪ 工作人员和患者走各自的通道
▪ 药物和废物单向流动，不走回头路
▪ 通风、屏蔽、衰变池按标准设置
▪ 离开控制区，先测手和鞋
说明
HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》和 GBZ 120（以现行文本为准）对核医学工作场所的选址布局、分区、屏蔽、通风和放射性废物管理作了规定。场所按风险划分控制区和监督区（见第 089 课），控制区入……
✕
常见错误
▪ 患者和工作人员共用通道，在分装室门口候诊
▪ 废物桶拿回分装区再分类，路线来回交叉
Notes: HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》和 GBZ 120（以现行文本为准）对核医学工作场所的选址布局、分区、屏蔽、通风和放射性废物管理作了规定。场所按风险划分控制区和监督区（见第 089 课），控制区入口设电离辐射警告标志，无关人员不得进入。
布局上，工作人员和患者走各自的通道；放射性药物从储存、分装、给药到废物收集按单向路线流动，不走回头路，避免交叉污染。分装柜保持负压，排风按标准过滤排放；放射性废液进入衰变池，固体废物衰变暂存后解控或送贮（废物管理见第 091 课）。具体分区和设施要求以现行标准和学校规定为准。
离开控制区前，用表面污染仪检查手、鞋和衣物，发现污染先去污、复测（见第 091 课）。

## Slide 13
095 · 核医学与放射性药物
采购、运输与验收入账
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K10
要点
▪ 放射性药物从有资质的单位购买
▪ 由有资质的单位运输，到货当面交接签字
▪ 核对核素、活度、数量和单据
▪ 测包装外表面，有无破损和污染
▪ 入专用柜加锁登记；再赶时间也不跳过核对
说明
放射性药物和放射性示踪剂只能由学校（或医院）按规定从有资质的单位统一采购，课题组和个人不得私自购买、转让（见第 093 课）。短寿命核素常常一路赶时间，要由有资质的单位按 GB 11806-2019（以现行文本为准）……
✕
常见错误
▪ 快递一到就在办公室拆开
▪ 只登记购入，不登记使用和剩余
Notes: 放射性药物和放射性示踪剂只能由学校（或医院）按规定从有资质的单位统一采购，课题组和个人不得私自购买、转让（见第 093 课）。短寿命核素常常一路赶时间，要由有资质的单位按 GB 11806-2019（以现行文本为准）等规定运输。
到货后当面交接：核对核素、活度、数量、批号与订货单和随货单据是否一致；检查包装是否完好，用表面污染仪和剂量率仪测量包装外表面有无破损和污染，发现异常不拆封，隔离并报告。验收合格后放入专用储存柜（铅罐、加锁），专人管理，登记入账；领用、使用、剩余和废弃都要登记签字，账物一一对应。
校内转运用屏蔽容器，走规定路线（见第 094 课），不得手拎带进教室、宿舍和食堂。再赶时间，也不能跳过核对。

## Slide 14
095 · 核医学与放射性药物
发生器的安全使用与归还
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K11
要点
▪ 发生器用长寿命母体“挤”出短寿命子体
▪ 到货查外壳完好，登记入账
▪ 在屏蔽区内淋洗，每次药液标签记录
▪ 不得自行拆解，用完按约定退回
说明
有些短寿命核素在使用地不容易直接获得，就用核素发生器供应：发生器里装着寿命较长的母体核素，母体衰变不断生成短寿命的子体，用淋洗液把子体“挤”出来使用，这样一点点体积就有足够的活度（比活度高）。
✕
常见错误
▪ 发生器用完堆在角落，或当废品处理
▪ 淋洗出的药液不贴标签，靠记忆区分
Notes: 有些短寿命核素在使用地不容易直接获得，就用核素发生器供应：发生器里装着寿命较长的母体核素，母体衰变不断生成短寿命的子体，用淋洗液把子体“挤”出来使用，这样一点点体积就有足够的活度（比活度高）。
发生器到货时检查外壳和屏蔽完好，测量表面，登记入账。按规程在屏蔽区（分装柜、铅屏后）淋洗，每次淋洗出的药液都要测活度、贴标签（核素、活度、时间），记录在案。
不得自行拆解发生器或取出内部柱子。用完的发生器仍含母体放射性，按与供应单位的约定退回，不得当普通垃圾丢弃。

## Slide 15
095 · 核医学与放射性药物
放射性药物分装的防护
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K12
要点
▪ 在专用分装柜里分装
▪ 药瓶放铅罐，注射器套上屏蔽套
▪ 托盘铺吸水纸，用长柄工具夹取
▪ 不徒手拿瓶，不嘴吸，不吃喝化妆
▪ 做完测台面和手套，再脱手套洗手
说明
分装放射性药物要在专用的分装柜（通风橱）里进行，前方有铅玻璃屏蔽。药瓶放在铅罐里，注射器套上屏蔽套；台面上放托盘、铺吸水纸，用长柄镊子或钳子夹取药瓶，不徒手拿药瓶，严禁用嘴吸移液（非密封源操作通则见第 091 课）。
✕
常见错误
▪ 嫌铅罐麻烦，直接拿药瓶
▪ 不测手套就摘下来去摸手机
Notes: 分装放射性药物要在专用的分装柜（通风橱）里进行，前方有铅玻璃屏蔽。药瓶放在铅罐里，注射器套上屏蔽套；台面上放托盘、铺吸水纸，用长柄镊子或钳子夹取药瓶，不徒手拿药瓶，严禁用嘴吸移液（非密封源操作通则见第 091 课）。
挥发性的放射性碘等，必须在通风柜内操作，防止吸入（见 K7）。工作区内不吃不喝、不化妆、不存放食物。
操作完成后，先用表面污染仪测台面、工具和手套，再按顺序脱手套、洗手，最后测手；发现污染按污染处置程序处理，洒漏时按第 096 课处置。

## Slide 16
095 · 核医学与放射性药物
给药前核对：人、药、活度
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K13
要点
▪ 使用前做质量控制，用活度计实测
▪ 标签写清核素、活度、时间和对象
▪ 两人核对：人、药、量都对上
▪ 外形一样的容器，最容易拿错
▪ 给错药、给错量，立即报告
说明
放射性药物使用前要按规定做质量控制；每一份药都要用活度计实测活度，并按衰变校正到给药时间，与处方（或实验方案）一致。注射器和药瓶的标签写清核素、活度、测量时间和给药对象。
✕
常见错误
▪ 凭标签上的“计划活度”给药，不实测
▪ 两个相同外观的注射器放在同一托盘里不标识
Notes: 放射性药物使用前要按规定做质量控制；每一份药都要用活度计实测活度，并按衰变校正到给药时间，与处方（或实验方案）一致。注射器和药瓶的标签写清核素、活度、测量时间和给药对象。
给药前两人核对：是不是这位患者（或这只实验动物、这个样品），是不是这种药，活度对不对；核对后签字记录。外形一样的注射器和容器最容易拿错，要分开放置、标识清楚。
给错药、给错量或给错对象，立即报告实验室负责人（科室负责人）和辐射安全管理人员，按规定处理和上报，不得隐瞒（见第 096 课）。

## Slide 17
095 · 核医学与放射性药物
注射后的人就是辐射源
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K14
要点
▪ 医院多个科室都有辐射源
▪ X线机关机就没射线，注射后的病人不一样
▪ 注射后的病人，本身就是辐射源
▪ 注射后的实验动物，也是辐射源
▪ 可能接触的人，都要接受安全告知
说明
医院里的辐射源分布在多个科室：放射科的 X线设备关机就没有射线；放疗科有加速器和近距离治疗设备；血库可能有含源血液辐照仪；核医学科把放射性药物注入病人体内，这时病人本身就成了辐射源（非密封源）。
✕
常见错误
▪ 以为只有核医学科的工作人员需要了解辐射
▪ 注射后的实验动物和普通动物混养
Notes: 医院里的辐射源分布在多个科室：放射科的 X线设备关机就没有射线；放疗科有加速器和近距离治疗设备；血库可能有含源血液辐照仪；核医学科把放射性药物注入病人体内，这时病人本身就成了辐射源（非密封源）。
注射后的病人会去候诊区、病房、检验科、卫生间等很多地方，经常和他们打交道的护理、检验、运送、保洁人员，都要接受相应的辐射安全告知，懂一点辐射防护。高校实验室里，注射了放射性药物的实验动物、它们的排泄物、垫料和尸体同样是辐射源，笼具要有标志，按规程饲养和处置（见第 091 课）。

## Slide 18
095 · 核医学与放射性药物
注射后的防护与告知
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K15
要点
▪ 注射后在专用候诊区等候
▪ 用专用卫生间，便后多冲水
▪ 多喝水、勤排尿，排得更快
▪ 短期少接触孕妇儿童，时长遵医嘱
▪ 怀孕或哺乳先告诉医生；孕妇儿童不陪护
说明
注射后的受检者要在专用候诊区等候，不随意走动；使用专用卫生间，便后多冲水；检查后多喝水、勤排尿，加快排出。核医学科要书面告知注意事项。工作人员与注射后的病人也要保持距离、减少停留。
✕
常见错误
▪ 检查一结束就去抱小孩
▪ 带孕妇或儿童陪同做核素治疗
Notes: 注射后的受检者要在专用候诊区等候，不随意走动；使用专用卫生间，便后多冲水；检查后多喝水、勤排尿，加快排出。核医学科要书面告知注意事项。工作人员与注射后的病人也要保持距离、减少停留。
检查后的注意时间取决于所用核素的有效半衰期，不同核素差别很大，具体以医生的书面告知为准；核素治疗后能否出院，要经测量评估，按现行标准和医院规定执行。短期内尽量少和孕妇、儿童近距离接触，时长遵医嘱。
怀孕或哺乳的女性，检查前务必先告诉医生。陪护人员也会受到少量照射：陪护应当自愿、知情，人数尽量少；孕妇和儿童不宜陪护，就诊时不要带小孩到候诊区。排泄物和沾染的废物按规定专门处理。

## Slide 19
095 · 核医学与放射性药物
接触注射后的病人：标准防护
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
K16
要点
▪ 需要急救时不犹豫，按常规穿戴防护
▪ 血尿放射性很小，病原体更要防
▪ 抽血化验尽量在检查前，按科室安排
▪ 病人担心时：检查常用，受照很低
▪ 沾染的废物，按规定专门处理
说明
注射过放射性药物的病人也可能需要急救，救人优先，不要因为辐射而犹豫。病人的血液、尿液等含有少量放射性，但量很小，按常规标准预防穿戴手套、隔离衣等就够了；相比之下，血源性病原体更需要防范（临床样本的标准预防见第 079……
✕
常见错误
▪ 因为病人注射过药物而拒绝或拖延急救
▪ 把沾染的尿垫直接丢进普通垃圾桶
Notes: 注射过放射性药物的病人也可能需要急救，救人优先，不要因为辐射而犹豫。病人的血液、尿液等含有少量放射性，但量很小，按常规标准预防穿戴手套、隔离衣等就够了；相比之下，血源性病原体更需要防范（临床样本的标准预防见第 079 课，血液暴露处置见第 078 课）。病人离院后再来急诊，医院可能并不知道他做过检查，所以平时就要坚持标准防护。
需要抽血化验的，最好在检查前完成；检查后抽血，按核医学科安排的时间。门诊病人的留置针一般由核医学技师处理，冲管后放射性主要在血液中，拔针和处理针头按规定进行。
病人担心辐射时可以这样解释：核医学检查很常用，受照量与一些常见检查相当，药物会衰变和排出，体内逐渐减少，具体注意事项听核医学科的医嘱。沾染了放射性的敷料、尿垫等，按规定放入专用标志容器，不混入普通医疗废物（见第 091 课）。

## Slide 20
095 · 核医学与放射性药物
课后练习
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
1
核医学显像与 X射线影像的主要区别是：
A. 核医学的相机会发出射线
B. 核医学把放射性药物送进体内，由体外探测器接收体内发出的γ光子
C. 两者完全相同
D. X射线检查后人体带有放射性
2
判断：诊断用核素半衰期越长越好，这样检查时间更充裕。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：X射线是外部成像；核医学是体内“光源”、体外探测，显像相机本身不产生辐射。
第 2 题 答案：B。解析：半衰期太长，放射性在体内留得久；理想的半衰期与制备、运输和检查所需时间相当。

## Slide 21
095 · 核医学与放射性药物
课后练习
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
3
放射性药物到货后，正确的做法是：
A. 在办公室直接拆开
B. 当面交接，核对核素、活度、数量和单据，测包装外表面，入专用柜加锁登记
C. 赶时间先用，回头再登记
D. 交给同学代收放在桌上
4
给药前的核对，下列做法正确的是：
A. 按标签上的计划活度直接给药
B. 一个人核对即可
C. 用活度计实测，两人核对人、药、量后签字记录
D. 外观相同的注射器放在一起
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：再赶时间也不能跳过核对；包装异常时不拆封，隔离并报告。
第 4 题 答案：C。解析：给错药、给错量立即报告，不得隐瞒。

## Slide 22
095 · 核医学与放射性药物
课后练习
《高校实验室安全》 095 核医学与放射性药物
5
判断：注射过放射性药物的病人需要急救时，应等辐射安全人员到场后再处理。
A. 正确
B. 错误
6
简答：核医学场所为什么要求工作人员和患者分通道、药物和废物单向流动？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：救人优先，按常规标准预防穿戴防护即可；血液尿液的放射性很小，病原体更需防范。
第 6 题 答案：减少工作人员和公众受照，避免放射性污染交叉扩散。依据 HJ 1188-2021 和 GBZ 120（以现行文本为准），场所分控制区和监督区，药物从储存、分装、给药到废物收集单向流动，不走回头路。解析：离开控制区前要测手、鞋和衣物。

## Slide 23
本课小结
▪ K1 X射线影像：组织拦得不一样
▪ K2 核医学：把“光源”放进身体
▪ K3 探测器：一圈圈接收γ光子
▪ K4 放射性药物：核素加载体
▪ K5 诊断核素：半衰期要短
▪ K6 只要能量适中的γ光子
▪ K7 聚得准，排得快
▪ K8 核素选择与医疗照射的最优化
▪ K9 核医学场所：分区与单向流动
▪ K10 采购、运输与验收入账
▪ K11 发生器的安全使用与归还
▪ K12 放射性药物分装的防护
▪ K13 给药前核对：人、药、活度
▪ K14 注射后的人就是辐射源
▪ K15 注射后的防护与告知
▪ K16 接触注射后的病人：标准防护