## Slide 1
073
生物安全柜的清洁与废物
第6章 生物安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 62 镜） 适用对象：使用生物安全柜的生命科学、医学、农学、环境等专业高校本科生、研究生和教职工（必修，与第 072 课一起在上机操作前完成）；实验室负责人和设备管理人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
073 · 生物安全柜的清洁与废物
学习目标
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
1
能做到工作结束后风机不关、盖好容器、物品由轻到重擦拭消毒，样品外表去污或装二级容器出柜，吸水垫向内折叠丢弃，柜内表面再擦一遍。
2
能做到柜内废物双层装袋：不超过四分之三封口、内袋拧紧扎牢补消毒、外袋包住再扎，外表消毒、换手套后移出柜外送灭菌。
3
能判断袋子破损渗漏时在柜内加套处置、不拿出柜外，并报告记录。
4
能说出收尾关机顺序、使用登记，以及生物安全柜新装、移位后和定期检测认证、过期停用的要求。

## Slide 3
073 · 生物安全柜的清洁与废物
法规与标准依据
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：实验室制定并执行标准操作规程，实验活动产生的废物按规定处置
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：设备去污染、废物处置程序，生物安全柜的检测与维护
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：生物安全柜使用、实验室消毒和废物处置
§
YY 0569（以现行文本为准）《Ⅱ级 生物安全柜》等生物安全柜现行国家/行业标准：安装、移位后和定期的现场检测
§
《医疗废物管理条例》（以现行文本为准）：感染性废物分类收集、包装、交接登记，由有资质单位集中处置
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：仪器设备使用记录、维护保养和实验废物管理
§
本校生物安全柜使用管理规定和本实验室生物安全柜、废物处置标准操作规程（以本校规定为准）

## Slide 4
073 · 生物安全柜的清洁与废物
收尾也要照规程：风机一直开着
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K1
要点
▪ 工作结束，物品和柜子都要去污
▪ 清理全过程风机一直开着
▪ 气流在，防护才在，别急着关
▪ 废物、去污、溢洒都写进规程
说明
在生物安全柜里做完实验并不等于结束：柜里的物品要去污，柜子本身也要去污，收尾和开工一样要照规程来。
✕
常见错误
▪ 做完实验先关风机再收拾
▪ 收尾凭习惯，没有规程
Notes: 在生物安全柜里做完实验并不等于结束：柜里的物品要去污，柜子本身也要去污，收尾和开工一样要照规程来。
整个清理过程中风机必须一直开着：气流还在，柜子的防护才在；先关风机再收拾，柜内的气溶胶就会飘到操作者身边。
使用前的消毒、物品摆放、溢洒处置、废物处理、用后去污，每一步都要写进本实验室的生物安全柜标准操作规程，并配有日常维护计划和溢洒应急程序（溢洒见第 078 课）。

## Slide 5
073 · 生物安全柜的清洁与废物
盖好容器，物品由轻到重消毒
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K2
要点
▪ 第一步：所有容器都盖好
▪ 用开工时同一种指定消毒剂
▪ 从污染最轻的物品擦起，由轻到重
▪ 保持湿润够时间，再擦干放清洁侧
说明
收尾第一步：把所有样品管、培养皿、试剂瓶等容器盖好、拧紧。
✕
常见错误
▪ 容器没盖好就开始擦拭
▪ 擦一下马上擦干，作用时间不够
Notes: 收尾第一步：把所有样品管、培养皿、试剂瓶等容器盖好、拧紧。
然后用开工前擦柜子的同一种指定消毒剂，对柜内物品逐件去污。用浸湿消毒剂的纸巾擦拭为主，不在柜内大面积喷雾；从污染最轻的物品开始，最后处理污染最重的，避免把污染越擦越多。
消毒剂要让物品表面保持湿润，达到规定的作用时间才有效（浓度和作用时间以本单位 SOP 和产品说明为准，见第 076 课）。时间到后擦去残留液体；要留在柜里的东西放到清洁的一侧。

## Slide 6
073 · 生物安全柜的清洁与废物
样品出柜：外表去污或装二级容器
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K3
要点
▪ 样品出柜前外表面要去污
▪ 或装进外表去污过的二级容器
▪ 其余要拿出的东西移到推车上
说明
样品要拿出生物安全柜时，容器外表面必须先去污；也可以把样品放进带盖、外表面已去污的二级容器（如密封盒）里再拿出，转运途中万一破损，液体也不会漏出来（样品转运见第 080 课）。
✕
常见错误
▪ 样品管外表不擦直接拿出柜外
▪ 用敞口的盒子转运样品
Notes: 样品要拿出生物安全柜时，容器外表面必须先去污；也可以把样品放进带盖、外表面已去污的二级容器（如密封盒）里再拿出，转运途中万一破损，液体也不会漏出来（样品转运见第 080 课）。
其余要拿出柜外的物品，去污后移到柜旁的推车上，不在柜内堆放。

## Slide 7
073 · 生物安全柜的清洁与废物
吸水垫向内折，柜内表面再擦一遍
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K4
要点
▪ 吸水垫抓外角向内折，脏面朝里
▪ 折好丢进柜内废物袋
▪ 清空后侧壁、后壁、前窗内侧都擦
▪ 用湿巾擦，不在柜内喷雾
说明
用过的吸水垫，抓住外侧的角向内折叠，把污染的一面包在里面，再丢进柜内的废物袋，避免抖动扬起污染。
✕
常见错误
▪ 把吸水垫抖开或团成一团塞进袋
▪ 只擦台面，不擦侧壁和前窗内侧
Notes: 用过的吸水垫，抓住外侧的角向内折叠，把污染的一面包在里面，再丢进柜内的废物袋，避免抖动扬起污染。
柜内清空后，内表面也要去污，方法与开工前相同（见第 072 课）：用浸湿消毒剂的纸巾依次擦两侧壁、后壁、前窗玻璃内侧，最后擦台面，不漏死角，前窗内侧最容易被忘记。不要在柜内喷雾，雾滴会被吸进格栅和过滤器。用含氯消毒剂的，作用后再用清水擦去残留。

## Slide 8
073 · 生物安全柜的清洁与废物
柜内废物容器：开工前备好，吸头当锐器
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K5
要点
▪ 收尾从开工就开始：桶套两层袋
▪ 用过的吸头也按锐器对待
▪ 按规程容器里可先加消毒液
▪ 乙醇易挥发易燃，不宜当浸泡液
说明
废物处理从开工前就开始了：柜内废物桶（或废物容器）先套好两层耐高压的生物危害废物袋，消毒剂放在手边。柜内产生的废物都放进这只套袋容器里，先消毒再按规定带出处置。
✕
常见错误
▪ 开工后才找废物袋
▪ 用过的吸头随手放在台面上
Notes: 废物处理从开工前就开始了：柜内废物桶（或废物容器）先套好两层耐高压的生物危害废物袋，消毒剂放在手边。柜内产生的废物都放进这只套袋容器里，先消毒再按规定带出处置。
在柜内，用过的移液吸头能戳破袋子，也按锐器对待，放进专用容器；针头等锐器放锐器盒。
按风险评估和规程，可在废物容器里预先加入一部分消毒液，让废物一进去就接触消毒剂。用哪种消毒剂按规程定；乙醇易挥发、易燃，不宜单独用作浸泡液（消毒剂选用见第 076 课）。

## Slide 9
073 · 生物安全柜的清洁与废物
不超过四分之三就封口
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K6
要点
▪ 废物装到四分之三前就封口
▪ 别装满，更别用手往下压
▪ 封口后盖紧，外表消毒
说明
柜内废物袋（桶）不要装满，装到约四分之三时就要封口（本单位规定更严的从其规定），留出扎口的余量，也避免锐器顶破袋子。
✕
常见错误
▪ 装满冒尖才封口
▪ 用手压实废物
Notes: 柜内废物袋（桶）不要装满，装到约四分之三时就要封口（本单位规定更严的从其规定），留出扎口的余量，也避免锐器顶破袋子。
装得太满时不要用手往下压，以免锐器刺伤、袋子破裂。封口后盖紧容器，外表面消毒，再送到指定地点按规程灭菌处置。

## Slide 10
073 · 生物安全柜的清洁与废物
废物在柜内装双层袋
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K7
要点
▪ 废物在柜里装好袋再拿出来
▪ 两层袋，一层破了还有一层兜着
▪ 收口前先消毒手套和容器外面
▪ 收口前往内袋加少量消毒剂
说明
柜内的感染性废物要在柜里装袋、封口后再拿出来：柜内有气流保护，封口时扬起的污染不会外跑。
✕
常见错误
▪ 把敞口废物袋拿出柜外再扎
▪ 只用一层袋
Notes: 柜内的感染性废物要在柜里装袋、封口后再拿出来：柜内有气流保护，封口时扬起的污染不会外跑。
用两层袋装：一层被吸头等戳破，还有另一层兜着。动手收口前，先用指定消毒剂擦一擦手套和废物容器外面；再用洗瓶往内袋里加少量消毒剂，让废物表面先接触消毒剂（不在柜内大面积喷雾）。

## Slide 11
073 · 生物安全柜的清洁与废物
内袋扎紧补消毒，外袋包住再扎
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K8
要点
▪ 内袋口轻轻收拢拧成一股
▪ 别挤袋子，空气会带出气溶胶
▪ 扎带扎住再缠胶带，扎口补消毒
▪ 翻起外袋包住内袋，同样扎紧
说明
封内袋：把内袋口轻轻收拢、提起，拧成一股；不要挤压袋子，也不要把袋里的空气挤出来，否则会把气溶胶带出。用扎带扎住，再缠一道胶带。
✕
常见错误
▪ 用力挤压袋子排气
▪ 只扎内袋，外袋敞着
Notes: 封内袋：把内袋口轻轻收拢、提起，拧成一股；不要挤压袋子，也不要把袋里的空气挤出来，否则会把气溶胶带出。用扎带扎住，再缠一道胶带。
扎好后在扎口处再擦一遍消毒剂，手碰过的地方最容易沾上污染。
封外袋：把外袋从桶沿翻起来，把内袋整个包在里面，同样拧紧，用扎带和胶带扎好第二道口。整理多余的袋口，轻轻拉一拉确认扎牢。

## Slide 12
073 · 生物安全柜的清洁与废物
袋子破了：柜内加套，不拿出去
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K9
要点
▪ 袋子破了渗漏，先停下
▪ 别拿出柜外，在柜内再套一只新袋
▪ 漏液盖纸巾加消毒剂，手套脏了就换
▪ 处理完报告负责人并记录
说明
装袋时发现袋子破了或渗漏，先停下来，不要把它拿出柜外。在柜内外面再套一只新袋，扎紧。
✕
常见错误
▪ 拎着破袋往柜外跑
▪ 处理完不报告、不记录
Notes: 装袋时发现袋子破了或渗漏，先停下来，不要把它拿出柜外。在柜内外面再套一只新袋，扎紧。
漏出的液体用纸巾覆盖，再加消毒剂作用规定时间后清理，纸巾作为感染性废物处理；手套沾上污染马上更换。处理完报告实验室负责人并记录；漏到柜外或量大的，按溢洒应急程序处置（见第 078 课）。

## Slide 13
073 · 生物安全柜的清洁与废物
外表消毒、换手套，再移出柜外
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K10
要点
▪ 双层袋提出，用耐高压的专用袋
▪ 袋子外面、空桶外壁都消毒
▪ 柜内脱外层手套，换干净手套
▪ 放进柜外废物盘，一起移走
说明
把扎好的双层废物袋从桶里提出来；袋子应耐高压灭菌，印有生物危害标志。袋子外表面、用过的废物盘和空桶外壁都擦上消毒剂，等够作用时间再擦干净。
✕
常见错误
▪ 不消毒袋子外表就拿出柜外
▪ 戴着脏手套拎袋出柜
Notes: 把扎好的双层废物袋从桶里提出来；袋子应耐高压灭菌，印有生物危害标志。袋子外表面、用过的废物盘和空桶外壁都擦上消毒剂，等够作用时间再擦干净。
用过的纸巾丢掉，摘掉外层手套（戴双层手套的在柜内脱外层），换上干净手套，再把袋子拿出柜外。脏手套拎着没消毒的袋子出柜，会把污染带出来。
只用了废物袋的，把它放进柜外的废物盘（周转箱）；袋和盘都在柜内用了的，就一起拿出来，按规程移走。

## Slide 14
073 · 生物安全柜的清洁与废物
送去灭菌：袋口按灭菌规程处理
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K11
要点
▪ 柜内废物按规程送去灭菌
▪ 扎得太死，蒸汽进不去可能灭不透
▪ 加不加水、怎么松口按灭菌规程
▪ 灭菌后按医疗废物交接处置
说明
移出的废物袋按规程送到指定地点进行高压蒸汽灭菌。高压灭菌靠蒸汽穿透，袋口扎得太死，蒸汽进不去，袋子中心可能灭不透；因此是否向袋内加适量水、进灭菌器前袋口怎样放松，都按本单位灭菌规程执行（灭菌原理和验证见第 076 课……
✕
常见错误
▪ 扎死的袋子直接灭菌，不按规程处理
▪ 灭菌后当生活垃圾丢弃
Notes: 移出的废物袋按规程送到指定地点进行高压蒸汽灭菌。高压灭菌靠蒸汽穿透，袋口扎得太死，蒸汽进不去，袋子中心可能灭不透；因此是否向袋内加适量水、进灭菌器前袋口怎样放松，都按本单位灭菌规程执行（灭菌原理和验证见第 076 课，灭菌器操作见第 123 课）。
国内高校实验室的感染性废物，一般先在实验室内灭菌，再作为医疗废物（或按本校规定）分类包装、登记，交有资质的单位集中处置，不得混入生活垃圾（见第 077 课）。

## Slide 15
073 · 生物安全柜的清洁与废物
风机再运行，关灯关窗，签登记
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K12
要点
▪ 清理完风机再运行一会儿换净空气
▪ 然后关灯、关风机，最后关前窗
▪ 风机常开的只关灯，前窗不关
▪ 紫外灯只作辅助；有登记的要签字
说明
清理完毕，柜里只留必需的东西，不要马上关机：让风机再运行一段时间（按本柜规程），把柜内空气换净。然后关照明、关风机，最后把前窗关好。
✕
常见错误
▪ 擦完立即关风机
▪ 用紫外灯照射代替擦拭消毒
Notes: 清理完毕，柜里只留必需的东西，不要马上关机：让风机再运行一段时间（按本柜规程），把柜内空气换净。然后关照明、关风机，最后把前窗关好。
有的实验室生物安全柜风机长期运行，那就只关照明，前窗保持在工作位置，按本单位规程执行。
紫外灯只能作辅助消毒，不能代替擦拭；开紫外灯时人要离开，前窗关闭（见第 076、111 课）。有使用登记的，记得登记签字，写清使用时间和异常情况。

## Slide 16
073 · 生物安全柜的清洁与废物
定期检测认证，维护职责分明
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
K13
要点
▪ 每台柜子都要定期检测认证
▪ 新装、搬动后和到期都要检测
▪ 检测过期的柜子停用
▪ 维修、换过滤器找专业人员
说明
每台生物安全柜都要按国家标准和本校规定定期检测认证，由有资质的机构进行；新安装的、搬动过的柜子也要先检测合格、贴好标签再用。检测合格标签过期的柜子先停用，报告设备管理人员安排检测。
✕
常见错误
▪ 柜子搬动后不检测直接使用
▪ 自行拆开柜体更换过滤器
Notes: 每台生物安全柜都要按国家标准和本校规定定期检测认证，由有资质的机构进行；新安装的、搬动过的柜子也要先检测合格、贴好标签再用。检测合格标签过期的柜子先停用，报告设备管理人员安排检测。
每个实验室都要定好清洁维护计划：日常清洁和保养有规程可依，由使用者按规程做；维修和更换高效过滤器涉及污染部件，必须由专业人员按规程先去污再操作，使用者不得自行拆卸。拿不准的，问实验室负责人、学院和学校实验室安全管理部门。

## Slide 17
073 · 生物安全柜的清洁与废物
课后练习
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
1
生物安全柜内工作结束后，下列做法正确的是：
A. 先关风机再收拾
B. 风机开着，盖好容器，从污染最轻的物品开始擦拭消毒
C. 对着柜内大面积喷雾
D. 用紫外灯照射代替擦拭
2
判断：柜内废物袋装满后用手压实，可以多装一些再封口。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：清理全过程风机不关，先盖好容器，由轻到重擦拭，保持湿润够作用时间。
第 2 题 答案：B。解析：装到约四分之三就封口，不得用手压，以免锐器刺伤、袋子破裂。

## Slide 18
073 · 生物安全柜的清洁与废物
课后练习
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
3
双层装袋时封内袋的正确做法是：
A. 用力挤出袋内空气再扎紧
B. 袋口轻轻收拢拧成一股，扎带扎住再缠胶带，扎口补消毒
C. 把敞口袋拿出柜外再扎
D. 只扎外袋
4
装袋时发现废物袋破损渗漏，应该：
A. 赶紧拿出柜外
B. 停下，在柜内外面再套一只新袋扎紧，漏液盖纸巾加消毒剂，换手套，报告并记录
C. 继续装完再说
D. 用胶带随便粘一下
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：挤压袋子会把气溶胶带出；封口在柜内完成，内外两道口都要扎牢。
第 4 题 答案：B。解析：破袋不出柜，柜内加套处置；漏到柜外按溢洒程序处理。

## Slide 19
073 · 生物安全柜的清洁与废物
课后练习
《高校实验室安全》 073 生物安全柜的清洁与废物
5
判断：生物安全柜搬动位置后，只要能开机就可以继续使用。
A. 正确
B. 错误
6
简答：柜内废物袋移出柜外前要做哪些事？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：新装、移位后和定期都要由有资质的机构检测合格，过期停用。
第 6 题 答案：双层扎紧后提出，袋子外表、废物盘和空桶外壁消毒并等够作用时间，脱掉外层手套、换干净手套，再放进柜外废物盘移走送灭菌。解析：防止把柜内污染带到柜外。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 收尾也要照规程：风机一直开着
▪ K2 盖好容器，物品由轻到重消毒
▪ K3 样品出柜：外表去污或装二级容器
▪ K4 吸水垫向内折，柜内表面再擦一遍
▪ K5 柜内废物容器：开工前备好，吸头当锐器
▪ K6 不超过四分之三就封口
▪ K7 废物在柜内装双层袋
▪ K8 内袋扎紧补消毒，外袋包住再扎
▪ K9 袋子破了：柜内加套，不拿出去
▪ K10 外表消毒、换手套，再移出柜外
▪ K11 送去灭菌：袋口按灭菌规程处理
▪ K12 风机再运行，关灯关窗，签登记
▪ K13 定期检测认证，维护职责分明