## Slide 1
043
化学品储存原则与相容性
第5章 化学品安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 58 镜） 适用对象：全体使用和管理化学品的高校本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
043 · 化学品储存原则与相容性
学习目标
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
1
能说出化学品按危险性质分类、分区储存的原则，以及储存场所的基本要求（参照 GB 15603-2022）。
2
能判断常见不相容组合（酸与碱、氧化剂与易燃物、含氰试剂与酸、遇水危险品与易燃液体）并做到隔离存放，不按字母顺序排放。
3
能做到容器合格匹配、固定位置、放低放稳、货架防倾倒，台面和通风柜不堆放试剂。
4
能做到存量够用即可、标签清楚、账物相符、定期检查，过期变质试剂登记后交学校处置。

## Slide 3
043 · 化学品储存原则与相容性
法规与标准依据
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：危险化学品分类储存，剧毒化学品专柜、专人管理
§
GB 15603-2022（以现行文本为准）《危险化学品仓库储存通则》：分类、分区储存，禁忌物不得混存，储存场所通风、防火、温湿度要求
§
GB/T 16483-2008（以现行文本为准）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》：第 7 部分储存条件、第 10 部分禁配物
§
GB 30000 系列（以现行文本为准）《化学品分类和标签规范》：危险性分类是分类储存的依据
§
《国家危险废物名录》（以现行文本为准）：过期、变质试剂按危险废物交学校统一处置
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：化学品分类存放、控制存量、建立台账
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：存放区通风、不相容化学品隔离、存量和台账要求

## Slide 4
043 · 化学品储存原则与相容性
储存不当，就谈不上安全
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K1
要点
▪ 化学品大部分时间都在柜子里放着
▪ 储存没做好，操作也谈不上安全
▪ 储存是化学品全过程管理的重要一环
说明
一瓶化学品真正被取用的时间很短，大部分时间都在柜子或货架上放着。储存不当，比如不相容物混放、容器破损、存量过大，即使操作再规范，也可能在无人时发生泄漏、起火甚至爆炸。
✕
常见错误
▪ 只重视实验操作，忽视储存
▪ 认为放在柜子里就安全了
Notes: 一瓶化学品真正被取用的时间很短，大部分时间都在柜子或货架上放着。储存不当，比如不相容物混放、容器破损、存量过大，即使操作再规范，也可能在无人时发生泄漏、起火甚至爆炸。
储存是化学品采购、验收、储存、使用、废弃全过程管理中的重要一环（全过程管理见第 037 课）。

## Slide 5
043 · 化学品储存原则与相容性
按性质分类、分区存放
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K2
要点
▪ 按主要危险性质分类、分区存放
▪ 易燃、氧化、腐蚀、毒害、气瓶各用专柜
▪ 储存场所通风防火，控制温湿度
▪ 建好台账，剧毒等管控化学品专人专柜
说明
化学品按主要危险性质（易燃、氧化、腐蚀、毒害等，依据 GB 30000 系列的分类和说明书第 2 部分）分类、分区存放：易燃品、氧化剂、腐蚀品、毒害品分柜，气瓶单独固定存放（见第 131 课）。储存原则参照 GB 1……
✕
常见错误
▪ 所有试剂混放在一个柜子里
▪ 剧毒品和普通试剂放在一起
Notes: 化学品按主要危险性质（易燃、氧化、腐蚀、毒害等，依据 GB 30000 系列的分类和说明书第 2 部分）分类、分区存放：易燃品、氧化剂、腐蚀品、毒害品分柜，气瓶单独固定存放（见第 131 课）。储存原则参照 GB 15603-2022（以现行文本为准）：分类、分区，禁忌物不混存；储存场所要通风、防火，控制温度和湿度。
同时建好化学品台账，做到账物相符、少存少放；剧毒等管控化学品专人、专柜（加锁）管理（见第 045 课，储存柜见第 044 课）。

## Slide 6
043 · 化学品储存原则与相容性
不相容物一定隔开
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K3
要点
▪ 酸和碱放一起，泄漏会剧烈放热
▪ 含氰试剂碰到酸，会放出剧毒气体
▪ 氧化剂和易燃物，绝不能放一起
▪ 拿不准，查说明书第 7、10 部分
说明
相互会发生危险反应的化学品叫不相容物（禁配物），必须分开存放：酸和碱放在一起，容器泄漏时会剧烈放热；含氰化物的试剂碰到酸，会放出剧毒气体；氧化剂和易燃物放在一起，可能引起燃烧甚至爆炸。
✕
常见错误
▪ 酸碱放在同一层
▪ 不查禁配物，凭经验摆放
Notes: 相互会发生危险反应的化学品叫不相容物（禁配物），必须分开存放：酸和碱放在一起，容器泄漏时会剧烈放热；含氰化物的试剂碰到酸，会放出剧毒气体；氧化剂和易燃物放在一起，可能引起燃烧甚至爆炸。
能不能放在一起，要查说明书第 7 部分（储存条件）和第 10 部分（禁配物）（见第 041 课）。实验室可以张贴常见禁配组合表，随时对照。分开存放可用不同柜子，或在同一柜内用隔板、二次容器隔离，以本校规定为准。

## Slide 7
043 · 化学品储存原则与相容性
遇水危险品不与易燃液体同室
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K4
要点
▪ 遇水会着火的物质，不与易燃液体同室存放
▪ 遇水危险品干燥密封，远离水源
▪ 同室着火时用水灭火会更危险
说明
遇水会放出易燃气体或着火的物质（遇湿易燃物品），不能和易燃液体放在同一个房间：一旦易燃液体着火，用水灭火会让遇水危险品反应，火势更大。
✕
常见错误
▪ 遇水危险品放在水槽下面的柜子
▪ 和易燃溶剂放在同一个房间
Notes: 遇水会放出易燃气体或着火的物质（遇湿易燃物品），不能和易燃液体放在同一个房间：一旦易燃液体着火，用水灭火会让遇水危险品反应，火势更大。
遇水危险品要干燥、密封保存，远离水管、水槽和喷淋头（反应性化学品见第 047 课）。

## Slide 8
043 · 化学品储存原则与相容性
不按字母顺序排放
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
S1
要点
▪ 按名称或字母顺序排，危险品可能挨在一起
▪ 先按危险类别分区，类内再按名称排
▪ 柜门贴分区图，放回不出错
说明
很多人习惯按名称拼音或字母顺序摆放试剂，方便查找，但这样不相容的化学品很可能挨在一起。正确做法是先按危险类别分区，在同一类别内部再按名称排序，兼顾安全和查找。
✕
常见错误
▪ 整个试剂柜按字母顺序排列
▪ 用完随手放到空位上
Notes: 很多人习惯按名称拼音或字母顺序摆放试剂，方便查找，但这样不相容的化学品很可能挨在一起。正确做法是先按危险类别分区，在同一类别内部再按名称排序，兼顾安全和查找。
可以在柜门内侧贴上分区示意图，取用后按图放回，避免放错位置。

## Slide 9
043 · 化学品储存原则与相容性
容器合格，与物质匹配
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K5
要点
▪ 容器本身要合格，没有破损
▪ 容器材质与物质匹配，耐腐蚀、能密封
▪ 不用饮料瓶装试剂，不敞口放置
▪ 生物样品放进密封、防漏的盒子
说明
储存容器本身要合格，无裂纹、无破损，瓶盖完好；还要和所装物质相匹配，考虑是否耐腐蚀、是否能密封，例如某些腐蚀性液体不能用金属容器，见光分解的用棕色瓶。
✕
常见错误
▪ 用矿泉水瓶分装试剂
▪ 用不耐腐蚀的容器长期存放酸碱
Notes: 储存容器本身要合格，无裂纹、无破损，瓶盖完好；还要和所装物质相匹配，考虑是否耐腐蚀、是否能密封，例如某些腐蚀性液体不能用金属容器，见光分解的用棕色瓶。
严禁用饮料瓶、食品容器装试剂，以免误食；不敞口放置，容器下面放托盘。生物样品放进密封、防漏的盒子（生物样品管理见第 6 章）。

## Slide 10
043 · 化学品储存原则与相容性
固定位置，阴凉通风避光
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K6
要点
▪ 每种化学品都有固定位置，用完马上放回
▪ 远离热源，避开阳光直射
▪ 储存处通风、阴凉、避光
▪ 易燃试剂冷藏要用防爆冰箱
说明
每种化学品在柜内都有固定的位置，用完马上放回原处，既方便查找，也避免误放到不相容物旁边。
✕
常见错误
▪ 用完随手放在窗台或台面
▪ 易燃试剂放在普通家用冰箱
Notes: 每种化学品在柜内都有固定的位置，用完马上放回原处，既方便查找，也避免误放到不相容物旁边。
储存处要通风、阴凉、避光，远离暖气、烘箱等热源，避免阳光直射。需要低温保存的易燃试剂，只能放在防爆冰箱里（化学品冰箱见第 044 课）。

## Slide 11
043 · 化学品储存原则与相容性
台面和通风柜不是仓库
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K7
要点
▪ 台面和通风柜不能当化学品仓库
▪ 堆在台面上容易碰倒
▪ 着火时台面上的化学品没有任何保护
▪ 通风柜堆满试剂会挡住气流
说明
实验台面和通风柜是做实验的地方，不是储存化学品的仓库。化学品堆在台面上，容易被碰倒、打翻；一旦着火，台面上的化学品没有任何保护，会使火势迅速扩大。
✕
常见错误
▪ 常用试剂长期摆在台面上
▪ 把通风柜当储存柜用
Notes: 实验台面和通风柜是做实验的地方，不是储存化学品的仓库。化学品堆在台面上，容易被碰倒、打翻；一旦着火，台面上的化学品没有任何保护，会使火势迅速扩大。
通风柜里堆满试剂瓶，会挡住气流，降低排风效果（通风柜的正确使用见第 052 课）。实验结束后，把化学品放回指定的储存柜。

## Slide 12
043 · 化学品储存原则与相容性
放低放稳，大瓶下层配托盘
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K8
要点
▪ 试剂不放地上、不放高处
▪ 大瓶酸碱放在柜子下层
▪ 配托盘，泄漏时能接住
说明
化学品不放在地上（易被踢倒），也不放在高处（取放时易掉落、液体会溅到脸上）。
✕
常见错误
▪ 大瓶酸放在高于视线的架子上
▪ 试剂瓶直接放在地上
Notes: 化学品不放在地上（易被踢倒），也不放在高处（取放时易掉落、液体会溅到脸上）。
大瓶和腐蚀性液体（如大瓶酸碱）放在柜子下层，下面配耐腐蚀的托盘或二次容器，万一泄漏能接住，不扩散。

## Slide 13
043 · 化学品储存原则与相容性
货架牢固，防倾倒
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
S2
要点
▪ 货架要牢固，固定在墙上或地面
▪ 隔板有挡边，瓶子往里放
▪ 不超载，重的放下面
说明
储存化学品的货架、柜子要牢固稳定，必要时固定在墙上或地面，防止倾倒。隔板边缘宜有挡边，瓶子不要靠在架边放。
✕
常见错误
▪ 高货架不固定，一碰就晃
▪ 瓶子摆在隔板边缘
Notes: 储存化学品的货架、柜子要牢固稳定，必要时固定在墙上或地面，防止倾倒。隔板边缘宜有挡边，瓶子不要靠在架边放。
货架不超载，重的、大的放下层，轻的、小的放上层，保持重心稳定。具体设施要求以本校规定为准。

## Slide 14
043 · 化学品储存原则与相容性
存量控制：够用就好
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K9
要点
▪ 实验室存量够用就好，不囤货
▪ 能存多少按学校规定，问清楚再存
▪ 柜外易燃液体有上限，超出放进安全柜
▪ 按需领用，用多少领多少
说明
实验室存放化学品的数量是有规定的，存得越多，一旦发生火灾或泄漏，后果越严重。存量够用就好，不囤货；具体限量以学校和学院规定为准，问清楚再存。
✕
常见错误
▪ 为了“省事”一次买很多
▪ 易燃溶剂大量堆放在柜外
Notes: 实验室存放化学品的数量是有规定的，存得越多，一旦发生火灾或泄漏，后果越严重。存量够用就好，不囤货；具体限量以学校和学院规定为准，问清楚再存。
放在安全柜以外的易燃液体数量有上限，超出的部分必须放进合格的易燃品安全柜（见第 044 课）。按需领用，用多少领多少，用不完的及时退回或按规定处置。

## Slide 15
043 · 化学品储存原则与相容性
标签清楚，账物相符
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K10
要点
▪ 每瓶化学品都要有清楚的标签
▪ 摆放整齐
▪ 台账记录入库、领用、剩余
▪ 台账和实物要对得上
说明
安全检查时常问：试剂柜里哪里不对？最常见的问题是瓶子没有标签、标签模糊或摆放杂乱。每瓶化学品都要有清楚的标签（自配溶液也要标明名称、浓度、日期和配制人，见第 039 课），摆放整齐。
✕
常见错误
▪ 自配溶液不贴标签
▪ 台账多年不更新，与实物对不上
Notes: 安全检查时常问：试剂柜里哪里不对？最常见的问题是瓶子没有标签、标签模糊或摆放杂乱。每瓶化学品都要有清楚的标签（自配溶液也要标明名称、浓度、日期和配制人，见第 039 课），摆放整齐。
台账记录每种化学品的入库、领用和剩余量，做到账物相符；台账和说明书联动，方便应急时查找（见第 040 课）。

## Slide 16
043 · 化学品储存原则与相容性
经常检查储存容器
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K11
要点
▪ 经常检查储存的容器
▪ 看有没有腐蚀、渗漏、变质
▪ 靠在架边的瓶子，往里推
说明
储存的化学品要定期检查：容器和瓶盖有没有腐蚀、裂纹，有没有渗漏，内容物有没有变色、结块、分层等变质迹象，标签是否清楚。
✕
常见错误
▪ 试剂放进柜子就多年不看
▪ 发现瓶盖锈蚀也不处理
Notes: 储存的化学品要定期检查：容器和瓶盖有没有腐蚀、裂纹，有没有渗漏，内容物有没有变色、结块、分层等变质迹象，标签是否清楚。
靠在架子边缘的瓶子要往里推。发现问题及时报告实验室负责人处理（安全检查见第 005 课）。

## Slide 17
043 · 化学品储存原则与相容性
过期变质试剂及时清理
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
K12
要点
▪ 柜子深处的老试剂也是隐患
▪ 过期、变质、标签不清的要登记
▪ 交学校统一处置，别自己倒掉
说明
柜子深处多年不用的老试剂，可能已经变质、容器老化，有的还会随时间产生危险（如生成过氧化物），是常见隐患。
✕
常见错误
▪ 把过期试剂倒进水槽
▪ 老试剂舍不得处理，一直留着
Notes: 柜子深处多年不用的老试剂，可能已经变质、容器老化，有的还会随时间产生危险（如生成过氧化物），是常见隐患。
过期、变质、标签不清的化学品要登记，标签看不清的按未知物上报，交学校统一处置，不得自行倒入下水道或混入生活垃圾（废物收集和处置见第 053、054 课）。

## Slide 18
043 · 化学品储存原则与相容性
课后练习
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
1
下列哪组化学品可以放在同一储存柜的同一层？
A. 浓盐酸和氢氧化钠溶液
B. 含氰试剂和硫酸
C. 两种同类的有机易燃溶剂
D. 高锰酸钾和乙醇
2
判断：为了方便查找，试剂柜里的化学品最好全部按名称字母顺序排列。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：酸碱、含氰试剂与酸、氧化剂与易燃物都是不相容组合，必须隔开；同类相容的易燃溶剂可放在易燃品柜内。
第 2 题 答案：B。解析：按字母顺序排，不相容物可能挨在一起；应先按危险类别分区，类内再按名称排。

## Slide 19
043 · 化学品储存原则与相容性
课后练习
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
3
大瓶酸碱的正确存放位置是：
A. 柜顶
B. 地面
C. 柜子下层，配托盘
D. 通风柜内
4
判断：过期或标签不清的试剂，可以用大量水稀释后倒入下水道。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：不放地上、不放高处，大瓶放下层并配托盘，通风柜和台面不是仓库。
第 4 题 答案：B。解析：应登记后交学校统一处置，标签不清的按未知物上报，不得自行倒掉。

## Slide 20
043 · 化学品储存原则与相容性
课后练习
《高校实验室安全》 043 化学品储存原则与相容性
5
简答：实验室化学品储存要做到哪几点？
Notes: 第 5 题 答案：按性质分类分区、不相容物隔离（查说明书第 7、10 部分）；容器合格匹配、固定位置、阴凉通风避光；放低放稳、配托盘、货架牢固；存量够用即可、标签清楚、账物相符；定期检查，过期变质及时清理。解析：储存原则参照 GB 15603-2022，并以本校规定为准。

## Slide 21
本课小结
▪ K1 储存不当，就谈不上安全
▪ K2 按性质分类、分区存放
▪ K3 不相容物一定隔开
▪ K4 遇水危险品不与易燃液体同室
▪ S1 不按字母顺序排放
▪ K5 容器合格，与物质匹配
▪ K6 固定位置，阴凉通风避光
▪ K7 台面和通风柜不是仓库
▪ K8 放低放稳，大瓶下层配托盘
▪ S2 货架牢固，防倾倒
▪ K9 存量控制：够用就好
▪ K10 标签清楚，账物相符
▪ K11 经常检查储存容器
▪ K12 过期变质试剂及时清理