## Slide 1
052
通风柜的正确使用
第5章 化学品安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 72 镜） 适用对象：全体使用化学通风柜的高校本科生、研究生和教职工（必修，上机操作前完成）；化学、化工、材料、环境、医学、生命科学等专业重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
052 · 通风柜的正确使用
学习目标
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
1
能判断哪些操作必须在通风柜内进行：可能产生有害气体、挥发性或有毒化学品、加热易燃溶剂、蒸馏、升华等。
2
能做到使用前开风机、确认向内气流和风速指示、查看检测标识，穿戴好个人防护。
3
能做到视窗拉到标线以下、站着操作、头不伸进柜内、在柜内深处操作、动作轻缓，柜内不堆放、不挡风口、不敞放废液、不擅自改动。
4
能做到报警或停风时“停、盖、关、撤、报”，用完清理台面、关闭视窗。

## Slide 3
052 · 通风柜的正确使用
法规与标准依据
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：学校、科研机构使用危险化学品应遵守操作规程，保证安全设施正常使用
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）及高校实验室安全检查项目表：通风柜的使用、柜内不得堆放化学品等要求
§
GBZ 2.1（以现行文本为准）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》：控制有害物接触，优先采用通风等工程控制
§
GB 14866-2023（以现行文本为准）《眼面防护具通用技术规范》：柜内操作时护目镜、面屏的选用
§
GB 28881-2023（以现行文本为准）《手部防护 化学品及微生物防护手套》：耐化学品手套的选用
§
《国家危险废物名录》（以现行版本为准）：实验废液按危险废物分类收集，不得敞口挥发或倒入下水道
§
本校实验室通风柜使用管理规定和应急预案：视窗高度、操作距离等以本校规定和设备标识为准

## Slide 4
052 · 通风柜的正确使用
装好只是一半，用对才完整
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K1
要点
▪ 通风柜装得好只是一半，用得对才完整
▪ 保护效果很大程度取决于使用习惯
▪ 需要进柜做的操作，本身就有危险
说明
通风柜的保护效果，一半取决于设计、安装和检测（见第 051 课），另一半取决于使用者的操作习惯。视窗开得太高、头伸进柜内、柜内堆满杂物，都会让一台合格的通风柜失去保护作用。
✕
常见错误
▪ 认为“有通风柜就安全了”，不注意使用方法
▪ 做“小量”实验就不进通风柜
Notes: 通风柜的保护效果，一半取决于设计、安装和检测（见第 051 课），另一半取决于使用者的操作习惯。视窗开得太高、头伸进柜内、柜内堆满杂物，都会让一台合格的通风柜失去保护作用。
需要放进通风柜做的操作，说明所用物质有毒、易挥发或易燃，本身就有危险。使用要点可概括为：检测合格、深处操作、不当储存柜；看风量显示、拉低视窗、定期检测；选对柜子、用对方法。

## Slide 5
052 · 通风柜的正确使用
有害、挥发、易燃加热的操作进柜做
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K2
要点
▪ 可能产生有害气体的操作，在通风柜里做
▪ 挥发、有毒的化学品不在敞开台面倾倒
▪ 加热易燃溶剂、蒸馏、升华、重结晶进柜做
▪ 装置通大气的出口引向排风处
▪ 病原微生物操作用生物安全柜，不用通风柜
说明
凡可能产生有害气体、烟雾或粉尘的操作，挥发性、有毒、有刺激性化学品的取用和倾倒，都应在化学通风柜内进行，不在敞开的实验台上图省事，也不凑近闻。
✕
常见错误
▪ 在敞开台面上煮沸有机溶剂
▪ 在化学通风柜里做病原微生物操作
Notes: 凡可能产生有害气体、烟雾或粉尘的操作，挥发性、有毒、有刺激性化学品的取用和倾倒，都应在化学通风柜内进行，不在敞开的实验台上图省事，也不凑近闻。
使用易燃有机溶剂的反应，加热或煮沸乙醇、丙酮等溶剂，蒸馏、升华、重结晶等装置并不完全密闭，会放出易燃或有毒蒸气，要搭在通风柜内，通风柜及时排走蒸气，避免其积聚并接触热源；装置通大气的出口引向柜内排风处。移取挥发性、有毒液体，配制持久性有机污染物等有毒标准品，也在柜内进行，戴好手套和护目镜，剩余物和废液收入危险废物容器。
化学通风柜不保护样品，也不适合病原微生物操作，生物操作使用生物安全柜（区别见第 071 课）。

## Slide 6
052 · 通风柜的正确使用
用前自检：开风机、看气流、看标识
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K3
要点
▪ 用之前，先打开风机
▪ 看风速显示是否正常，确认气流向里
▪ 看检测标识是否在有效期内
▪ 视窗升降顺畅，柜内整洁
▪ 没气流或报警，不用，挂牌报修
说明
使用前先打开风机，查看风速（风量）显示和指示灯是否正常；可在柜口拿一条纸巾或飘带，确认气流向柜内流动（纸条只能确认风机在抽风，不能判断风速是否合格）。
✕
常见错误
▪ 不开风机就开始倒试剂
▪ 不看检测标识和风速显示
Notes: 使用前先打开风机，查看风速（风量）显示和指示灯是否正常；可在柜口拿一条纸巾或飘带，确认气流向柜内流动（纸条只能确认风机在抽风，不能判断风速是否合格）。
查看检测标识，确认通风柜检测过且在有效期内；检查视窗升降顺畅、柜内整洁、柜内设备已移到靠里的位置，多余的瓶子和设备已拿走。
没有向内气流、风速显示异常或报警的，不使用，挂牌停用，立即报告实验室负责人报修（检测与报警见第 051 课）。

## Slide 7
052 · 通风柜的正确使用
柜内操作也要穿戴防护
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K4
要点
▪ 先读安全技术说明书，了解成分和危害
▪ 在通风柜里，护目镜、实验服、手套不能少
▪ 需要更多防护，就加上面屏等
说明
通风柜只是工程控制措施之一，不能代替个人防护。操作前先阅读安全技术说明书，了解所用化学品的成分、危害和防护要求。
✕
常见错误
▪ 有视窗挡着就不戴护目镜
▪ 手套不按化学品性质选择
Notes: 通风柜只是工程控制措施之一，不能代替个人防护。操作前先阅读安全技术说明书，了解所用化学品的成分、危害和防护要求。
在通风柜内操作时，照常佩戴护目镜（GB 14866-2023，以现行文本为准）、穿实验服、戴按说明书选择的化学防护手套（GB 28881-2023，以现行文本为准）；处理腐蚀性液体或有飞溅风险时，加戴面屏等更高等级的防护。

## Slide 8
052 · 通风柜的正确使用
视窗拉到标线以下
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K5
要点
▪ 操作时视窗下沿对准标定线或更低
▪ 开得太高，进风变慢，蒸气会扑到脸上
▪ 视窗挡在脸和化学品之间，还能挡飞溅
▪ 也不是越低越好，太低会起湍流
说明
通风柜视窗（前窗）可以上下滑动，柜体上标有检测时标定的工作高度标线。操作时视窗下沿放在标线处或更低，在方便操作的前提下尽量放低，手从视窗下方伸入操作。不要图方便把视窗推到顶：开口过大，进风速度下降，蒸气就可能漏出来扑……
✕
常见错误
▪ 视窗推到顶方便操作
▪ 视窗下沿正对口鼻
Notes: 通风柜视窗（前窗）可以上下滑动，柜体上标有检测时标定的工作高度标线。操作时视窗下沿放在标线处或更低，在方便操作的前提下尽量放低，手从视窗下方伸入操作。不要图方便把视窗推到顶：开口过大，进风速度下降，蒸气就可能漏出来扑到脸上。
视窗要挡在面部和化学品之间，下沿不能与口鼻齐平；放低的视窗还能挡住飞溅、喷射，甚至小的燃烧和爆炸。
视窗也不是越低越好：开口过小，局部风速过大，也可能产生湍流带出蒸气。具体高度以柜体标线、本校规定和设备标识为准。

## Slide 9
052 · 通风柜的正确使用
站着操作，头不伸进柜内
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K6
要点
▪ 一般要站着操作
▪ 坐得太低，脸会到视窗下面
▪ 绝不把头伸进通风柜
▪ 要看清楚，就隔着玻璃看
▪ 柜内需要调整，找老师商量
说明
使用通风柜一般要站着操作，身体在柜外，保持视窗挡在面部前方。坐得太低，脸就到了视窗下沿以下，失去视窗的保护。
✕
常见错误
▪ 探头进柜观察反应
▪ 坐在矮凳上，脸低于视窗下沿
Notes: 使用通风柜一般要站着操作，身体在柜外，保持视窗挡在面部前方。坐得太低，脸就到了视窗下沿以下，失去视窗的保护。
绝不把头伸进通风柜：既会扰乱气流，又会直接吸入柜内的有害气体。需要观察时隔着视窗玻璃看。柜内装置需要调整、手够不着时，停下来找老师商量，不要探身进柜。

## Slide 10
052 · 通风柜的正确使用
在柜内深处操作
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K7
要点
▪ 越靠近柜口，越容易漏出来
▪ 器皿往里放，在柜内深处操作
▪ 柜口边上不放东西
▪ 距离按柜内标线和本校规定
说明
柜口前沿附近的气流最弱、最容易受外界干扰，化学品越靠近柜口越容易漏出来；放在柜内深处，就能被完整地吸走。
✕
常见错误
▪ 贴着柜口前沿操作
▪ 把试剂瓶放在柜口边上
Notes: 柜口前沿附近的气流最弱、最容易受外界干扰，化学品越靠近柜口越容易漏出来；放在柜内深处，就能被完整地吸走。
所有器皿、装置和操作都放在柜内足够深的位置，离柜口前沿保持一段距离，不把试剂瓶、器材堆在柜口边上。有的通风柜在台面上画有操作区标线，具体距离以柜内标线和本校规定为准。

## Slide 11
052 · 通风柜的正确使用
动作轻缓，材料一次放齐
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K8
要点
▪ 开工前，把所需材料一次放齐
▪ 视窗升降要慢
▪ 手臂慢慢、垂直于柜面抽出
▪ 在柜前动作稳、慢，不快速转身
说明
通风柜的抽力其实并不大，柜前的快速动作很容易扰乱柜口气流。开工前把所需器材和试剂一次放进柜内，减少手臂进出。
✕
常见错误
▪ 操作中途反复伸手出柜取东西
▪ 猛地拉下视窗
Notes: 通风柜的抽力其实并不大，柜前的快速动作很容易扰乱柜口气流。开工前把所需器材和试剂一次放进柜内，减少手臂进出。
升降视窗要缓慢，猛拉猛推会把蒸气带出。确需把手臂移出柜外时，慢慢地、垂直于柜面抽出，不要斜着或快速甩出。在柜前操作时动作要稳，不快速转身；旁人也不要从柜前快步走过（见第 051 课）。

## Slide 12
052 · 通风柜的正确使用
不堆放、不挡风口，不当储存柜
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K9
要点
▪ 通风柜不是储存柜，不堆放化学品
▪ 堆满会挡住风口，吸力下降、气流紊乱
▪ 东西多了，溢洒着火事故更大
▪ 柜内只放这次实验要用的东西
▪ 大设备垫高，纸张别被吸进风管
说明
通风柜不是试剂储存柜。柜内堆满瓶子和杂物，会挡住后部排风口，吸力下降，气流紊乱，把有毒气体带出来；不相容的化学品堆在一起可能相互反应，一旦溢洒或着火，还多了燃料，事故更大。易燃化学品不在通风柜内存放。
✕
常见错误
▪ 把通风柜当作长期存放试剂的地方
▪ 后部排风缝被瓶子挡住
Notes: 通风柜不是试剂储存柜。柜内堆满瓶子和杂物，会挡住后部排风口，吸力下降，气流紊乱，把有毒气体带出来；不相容的化学品堆在一起可能相互反应，一旦溢洒或着火，还多了燃料，事故更大。易燃化学品不在通风柜内存放。
柜内只放本次实验要用的东西，用不上的及时放回专用储存柜（储存柜见第 044 课）。后部排风口前不放东西，让气流均匀流过整个台面；大设备垫高，让空气从下面流过（见第 051 课）。
纸张、薄膜等轻质物品不要放在排风口附近，以免被吸进风管或风机，降低通风效果。

## Slide 13
052 · 通风柜的正确使用
易燃物远离热源，不敞放废液
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K10
要点
▪ 柜里有易燃溶剂，热源要远离
▪ 不用明火，插头不在柜内插拔
▪ 废液不能敞着挥发，也不能倒进柜内水槽
▪ 废液分类收集，贴好标签盖紧
说明
通风柜内有易燃溶剂时，加热板等热源要远离溶剂，不使用明火；电器插头不放在柜内插拔，插座宜在柜外，防止电火花点燃蒸气。溶剂用完马上盖好。
✕
常见错误
▪ 把废溶剂放在柜里“自然挥发”
▪ 在柜内插拔加热设备电源
Notes: 通风柜内有易燃溶剂时，加热板等热源要远离溶剂，不使用明火；电器插头不放在柜内插拔，插座宜在柜外，防止电火花点燃蒸气。溶剂用完马上盖好。
通风柜不是废液处理器：不能把废液敞口放在柜内任其挥发，也不能倒进柜内水槽。实验废液按性质分类收集到专用容器中，贴好标签、盖紧，按危险废物管理（见第 053 课）。

## Slide 14
052 · 通风柜的正确使用
不擅自改动通风柜
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K11
要点
▪ 不拆导流板、不堵排风口、不加风扇
▪ 防护罩、联锁装置不能随意拆
▪ 排风不对劲，报告设施人员检修
说明
导流板、排风口、视窗、联锁装置和防护罩都是通风柜安全性能的一部分。使用者不得拆卸导流板、堵塞排风口、在柜口加装风扇，也不得随意拆除设备的防护罩和联锁装置。
✕
常见错误
▪ 嫌噪声大把排风口堵上
▪ 在柜口放电扇“加强通风”
Notes: 导流板、排风口、视窗、联锁装置和防护罩都是通风柜安全性能的一部分。使用者不得拆卸导流板、堵塞排风口、在柜口加装风扇，也不得随意拆除设备的防护罩和联锁装置。
觉得排风不对劲时，报告实验室负责人和设施管理人员，维修、调整和检测交给专业人员（见第 051 课）。

## Slide 15
052 · 通风柜的正确使用
报警或停风：停、盖、关、撤、报
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K12
要点
▪ 报警或停风时，有害物会跑出来
▪ 立即停止操作，盖好容器
▪ 关掉热源，拉下视窗
▪ 离开到安全处，立即报告
▪ 事先了解本单位应急预案，修好检测合格再用
说明
风量报警、风机或线路故障时，通风会减弱甚至突然停止，柜内的有害物会跑出来。此时按“停、盖、关、撤、报”处理：停止操作；盖好容器；关闭热源，拉下视窗；离开到安全处；立即报告实验室负责人和学院安全管理员，请设施人员检修。
✕
常见错误
▪ 报警了还想把这一步做完
▪ 停风后留在实验室里等
Notes: 风量报警、风机或线路故障时，通风会减弱甚至突然停止，柜内的有害物会跑出来。此时按“停、盖、关、撤、报”处理：停止操作；盖好容器；关闭热源，拉下视窗；离开到安全处；立即报告实验室负责人和学院安全管理员，请设施人员检修。
平时要事先了解本单位的应急预案，知道停风、停电时怎么办（见第 156、157 课）。觉得通风柜不对劲时，及时告诉老师，需要时请专业人员重新检测，检测合格后再使用。

## Slide 16
052 · 通风柜的正确使用
用完清理，关闭视窗
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
K13
要点
▪ 做完实验，清空台面，擦干净
▪ 试剂归位，用不上的拿出来
▪ 不用时，把视窗关好
▪ 随手关窗，节能又安全
说明
实验结束后，把用不上的器材和试剂拿出通风柜，试剂放回储存柜，擦净柜内台面，让下一位使用者面对的是干净的通风柜。
✕
常见错误
▪ 用完视窗敞着就离开
▪ 把用过的器皿留在柜里
Notes: 实验结束后，把用不上的器材和试剂拿出通风柜，试剂放回储存柜，擦净柜内台面，让下一位使用者面对的是干净的通风柜。
不操作时把视窗关好，一旦柜内发生溢洒或着火，关闭的视窗能减轻影响；视窗关闭还能减少排风能耗。风机的运行要求（是否保持运行）以本校规定为准。

## Slide 17
052 · 通风柜的正确使用
课后练习
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
1
使用通风柜时，视窗的正确位置是：
A. 推到顶，方便操作
B. 下沿对准标定线或更低，挡在脸和化学品之间
C. 下沿与口鼻齐平
D. 完全关闭后再把手伸进去
2
判断：通风柜排风很好，可以把常用的试剂长期放在柜里。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：视窗按标线放低；开得太高进风变慢，蒸气可能扑到脸上；也不是越低越好。
第 2 题 答案：B。解析：通风柜不是储存柜，堆放会挡住风口、扰乱气流，溢洒着火时事故更大。

## Slide 18
052 · 通风柜的正确使用
课后练习
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
3
下列做法正确的是：
A. 探头进柜看反应
B. 在柜口前沿倾倒试剂
C. 器皿放在柜内深处，手臂慢慢垂直抽出
D. 把废溶剂敞口放在柜里挥发
4
正在通风柜里加热溶剂时风量报警器响了，首先应该：
A. 按掉报警继续
B. 把视窗推高加大通风
C. 停止操作、盖好容器、关掉热源、拉下视窗，离开并报告
D. 打开电扇对着柜口吹
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：深处操作、动作轻缓；头不伸进柜内，废液分类收集盖紧。
第 4 题 答案：C。解析：报警或停风按“停、盖、关、撤、报”处理。

## Slide 19
052 · 通风柜的正确使用
课后练习
《高校实验室安全》 052 通风柜的正确使用
5
简答：使用通风柜前应检查哪些内容？
Notes: 第 5 题 答案：打开风机，看风速显示和指示灯是否正常，确认柜口气流向里；看检测标识是否在有效期内；检查视窗升降顺畅、柜内整洁；异常的不使用并报告报修。解析：用前自检是正确使用的第一步。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 装好只是一半，用对才完整
▪ K2 有害、挥发、易燃加热的操作进柜做
▪ K3 用前自检：开风机、看气流、看标识
▪ K4 柜内操作也要穿戴防护
▪ K5 视窗拉到标线以下
▪ K6 站着操作，头不伸进柜内
▪ K7 在柜内深处操作
▪ K8 动作轻缓，材料一次放齐
▪ K9 不堆放、不挡风口，不当储存柜
▪ K10 易燃物远离热源，不敞放废液
▪ K11 不擅自改动通风柜
▪ K12 报警或停风：停、盖、关、撤、报
▪ K13 用完清理，关闭视窗