## Slide 1
063
三级生物安全实验室的布局与进出
第6章 生物安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 70 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；拟进入三级实验室工作的人员、实验室负责人和生物安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
学习目标
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
1
能说出三级生物安全实验室的用途和功能分区（辅助工作区与防护区、清洁区与污染区），知道国内病原分类与国际风险组方向相反、实验室级别国内外同向。
2
能做到进门前看懂门口标识和压差面板，异常不进、及时报告；一人一卡、不尾随，非授权不进入。
3
能说出单向进出路线（更衣—气锁—实验室；脱防护—淋浴—换回便服）和人流物流分开（传递窗、穿墙灭菌器）的规矩。
4
能说出三级、四级设施的主要要素，以及监控、门禁和安保的作用，布局和门禁信息不外传。

## Slide 3
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
法规与标准依据
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：高等级病原微生物实验室的设立、安全保卫和管理
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：三级、四级实验室须通过国家认可，高致病性病原微生物实验活动须经批准，实验室安保要求
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：三级、四级实验室的平面布局（辅助工作区、防护区）、缓冲间、压力梯度、人员和物品进出、标识
§
GB 50346（以现行文本为准）《生物安全实验室建筑技术规范》：生物安全实验室的平面布局、围护结构、通风空调和配套设施
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：病原微生物实验室的设施和进出要求
§
GB 2894-2025（以现行文本为准）《安全色和安全标志》：禁止标志和警告标志
§
本校三级实验室管理制度与设施说明：准入授权、进出程序、压差范围和应急预案，以本校规定为准

## Slide 4
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
三级实验室做什么
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K1
要点
▪ 三级实验室用来关住高风险病原
▪ 国际风险组4组最高，国内第一类最高
▪ 实验室级别国内外同向，四级最高
▪ 涉病原工作只在最里间，各自关住
▪ 须国家认可，学生须专门授权才可进入
说明
三级生物安全实验室（BSL-3）用来关住病原，开展较高风险病原的诊断和实验。要注意两套编号的方向：病原分类国际风险组 4 组最高，国内第一类最危险，方向相反（见第 058 课）；实验室级别则国内外同向，一级最低、四级……
✕
常见错误
▪ 认为“三级”对应国内“第三类”病原
▪ 认为参观者可以随意进入三级实验室
Notes: 三级生物安全实验室（BSL-3）用来关住病原，开展较高风险病原的诊断和实验。要注意两套编号的方向：病原分类国际风险组 4 组最高，国内第一类最危险，方向相反（见第 058 课）；实验室级别则国内外同向，一级最低、四级最高。
所有涉及病原的诊断和实验工作，只在最里面的核心工作间进行，病原被关在各自的工作区里。三级实验室须通过国家认可，涉及高致病性病原微生物的实验活动还须经批准。高校学生平时在一级、二级实验室工作，进入三级实验室须经专门培训和授权（见第 061 课）。

## Slide 5
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
功能分区：清洁区与污染区
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K2
要点
▪ 平面上清洁区和污染区分开
▪ 交界处是更衣、淋浴和灭菌设施
▪ 外面是辅助工作区，里面是防护区
▪ 防护区包括缓冲间和核心工作间
▪ 人和气流都从洁到污，不逆行
说明
三级实验室的平面按功能分区：外面是辅助工作区，放控制室、清洁更衣、办公等功能；里面是防护区，包括缓冲间和核心工作间（具体分区以 GB 19489-2008、GB 50346 和本设施设计为准）。平面图上常用颜色区分清……
✕
常见错误
▪ 把污染区的物品拿到清洁区放置
▪ 在清洁区和污染区之间来回走
Notes: 三级实验室的平面按功能分区：外面是辅助工作区，放控制室、清洁更衣、办公等功能；里面是防护区，包括缓冲间和核心工作间（具体分区以 GB 19489-2008、GB 50346 和本设施设计为准）。平面图上常用颜色区分清洁区和污染区，两者的交界处设更衣、淋浴和灭菌设施。
分区的原则是清洁和污染分开：人员行走和气流方向都从清洁区到污染区，不逆行、不交叉（封闭原理见第 062 课）。

## Slide 6
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
门口标识：非授权禁入
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K3
要点
▪ 门口有生物危害警告和禁止擅入标识
▪ 没有授权，谁都不能进
▪ 信息牌写明级别、负责人和联系电话
▪ 参观只在外区，不进防护区
说明
防护区门口张贴生物危害警告标志和“非授权人员禁止入内”等禁止标志（安全标志式样按 GB 2894-2025，以现行文本为准），并设信息牌，写明防护级别、负责人和联系电话等。没有授权，任何人都不能进入。
✕
常见错误
▪ 看到门开着就进去“看一眼”
▪ 把禁入标识当作提示，不当作禁令
Notes: 防护区门口张贴生物危害警告标志和“非授权人员禁止入内”等禁止标志（安全标志式样按 GB 2894-2025，以现行文本为准），并设信息牌，写明防护级别、负责人和联系电话等。没有授权，任何人都不能进入。
组织学生了解三级实验室时，只在外区或通过图示、视频学习，不进入防护区；看到禁入标识，就停下脚步。

## Slide 7
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
进门先看压差面板
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K4
要点
▪ 进门第一件事，看压力面板
▪ 绿灯正常，红灯报警就别进
▪ 读数异常，马上报告负责人和设施人员
▪ 正常范围以本校设施说明为准
说明
进入负压实验室前，第一件事是看门口的压差显示面板和报警灯：显示正常（如绿灯）才可以按程序进入；读数异常或报警亮起（如红灯），不要进去，马上报告实验室负责人和设施人员。
✕
常见错误
▪ 报警灯亮着仍然进门
▪ 自己调节压差或关闭报警
Notes: 进入负压实验室前，第一件事是看门口的压差显示面板和报警灯：显示正常（如绿灯）才可以按程序进入；读数异常或报警亮起（如红灯），不要进去，马上报告实验室负责人和设施人员。
各房间压差的正常范围由现行标准和本设施的设计决定，以本校设施说明为准；使用者只需会看、会判断，不得自行调节（气流异常的处置见第 062 课）。

## Slide 8
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
门禁与前室：一道门一道关
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K5
要点
▪ 授权人员刷卡进门，一人一卡，不尾随
▪ 先过前室，像气闸，压力平衡了再进
▪ 前室压力把里外空气隔开，设计以本设施为准
▪ 再往里是负压区，还有第二道门禁
▪ 每过一道门，压力再降一级
说明
三级实验室的门禁更严格：授权人员刷卡（或指纹等）进入第一区，一人一卡，不尾随他人进入，也不把卡借给别人。进门先过前室（缓冲间），它像一个气闸，门关好、压力平衡后再打开里面的门。前室用压力把里外空气隔开：有的设施前室为……
✕
常见错误
▪ 跟在别人身后“蹭门禁”进入
▪ 前室两道门同时打开
Notes: 三级实验室的门禁更严格：授权人员刷卡（或指纹等）进入第一区，一人一卡，不尾随他人进入，也不把卡借给别人。进门先过前室（缓冲间），它像一个气闸，门关好、压力平衡后再打开里面的门。前室用压力把里外空气隔开：有的设施前室为正压，把外面的空气挡在外面、把病原留在里面；有的按压力梯度设计，具体以本设施说明为准。
第一区里常有一间间样本处理间；再往里是负压区，设第二道门禁；经过清洁更衣室等房间，每过一道门，压力再降一级，空气始终往里流。

## Slide 9
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
单向进出：更衣淋浴不走回头路
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K6
要点
▪ 一条路进，另一条路出
▪ 进：先更衣换装，过气锁再进实验室
▪ 出：在指定位置按程序脱防护，淋浴后换便服
▪ 私人物品留在外面，进出按规定登记
▪ 感应龙头少碰表面；不抄近道，不反着走
说明
三级实验室的人员进出是单向的：一条路进，另一条路出。进入时，私人物品留在外侧储物柜，在清洁更衣室换上实验室专用服装，经过负压的气锁（缓冲间），再进入防护实验室；里面是限制区，外人不得进入。
✕
常见错误
▪ 穿着防护服原路返回清洁区
▪ 把手机、钥匙等私人物品带进防护区
Notes: 三级实验室的人员进出是单向的：一条路进，另一条路出。进入时，私人物品留在外侧储物柜，在清洁更衣室换上实验室专用服装，经过负压的气锁（缓冲间），再进入防护实验室；里面是限制区，外人不得进入。
离开时，在指定位置按程序脱卸个人防护装备（见第 075 课），按规定淋浴，再换回自己的衣服。洗手用感应龙头，能不碰的表面就不碰。进出按规定登记；路线不能抄近道，也不能反着走，洁到污、不走回头路。

## Slide 10
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
人流物流分开：传递窗与灭菌器
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K7
要点
▪ 人走人道，物走物道
▪ 小件样本走传递窗，两门不同时开，用后消毒
▪ 灭菌器在实验室内，常为穿墙双门
▪ 出来的物品先灭菌，再按规定处置
▪ 安全柜接好排风，排气全部过滤
说明
三级实验室的人流和物流分开：人员按规定路线进出；物品走专门的通道。小件样本通过传递窗递进递出，传递窗两扇门不同时打开，用后按规定消毒。与二级实验室不同，三级实验室的高压灭菌器设在实验室内，常为穿墙的双扉灭菌器：在防护……
✕
常见错误
▪ 把未灭菌的物品直接从人员通道带出
▪ 传递窗两侧门同时打开
Notes: 三级实验室的人流和物流分开：人员按规定路线进出；物品走专门的通道。小件样本通过传递窗递进递出，传递窗两扇门不同时打开，用后按规定消毒。与二级实验室不同，三级实验室的高压灭菌器设在实验室内，常为穿墙的双扉灭菌器：在防护区一侧装入，在外侧取出。
离开实验室的物品和废物，先封好包装、经灭菌（或其他有效消毒），再按规定交有资质的单位处置（见第 077 课）。生物安全柜按设计接好排风，排气全部经过高效过滤。

## Slide 11
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
控制室、监控与安保
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K8
要点
▪ 防护区旁有控制室，管风机和空调
▪ 设施人员监控运行状态
▪ 监控画面和门禁记录，谁进谁出都有记录
▪ 发现可疑人员，立即报告保卫处
▪ 布局和门禁信息不拍照、不外传
说明
防护区旁设控制室，风机、通风和空调等系统在这里集中控制，设施人员监控运行状态，异常时及时处置。
✕
常见错误
▪ 在三级实验室外拍照发到网上
▪ 发现陌生人尾随却不报告
Notes: 防护区旁设控制室，风机、通风和空调等系统在这里集中控制，设施人员监控运行状态，异常时及时处置。
监控画面和门禁记录让谁进谁出都有记录，门禁、监控和安保共同把关（生物安保见第 083 课）。发现可疑人员或有人尾随，立即报告保卫处和实验室负责人；实验室的布局、门禁和安保信息属于敏感信息，不拍照、不外传。

## Slide 12
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
三级设施要素一览
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K9
要点
▪ 负压定向气流，排风经高效过滤
▪ 两道自闭门，免手动洗手池，旁有洗眼器
▪ 安全柜等防护设备，灭菌器在室内
▪ 压力一掉就是封闭破坏，立即启动应急
说明
把三级实验室的设施要素放在一起看：相对外界维持负压，气流定向流动，空气只进不出，排风经高效过滤后排到室外；进出经过前室（气闸），有两道自闭门；设免手动操作的洗手池，旁边有洗眼器；配生物安全柜等防护设备，操作都在其中进……
✕
常见错误
▪ 认为三级实验室只是“加了门禁的二级实验室”
▪ 压力报警时继续工作
Notes: 把三级实验室的设施要素放在一起看：相对外界维持负压，气流定向流动，空气只进不出，排风经高效过滤后排到室外；进出经过前室（气闸），有两道自闭门；设免手动操作的洗手池，旁边有洗眼器；配生物安全柜等防护设备，操作都在其中进行；灭菌器设在实验室内（这也对通风空调提出了新的要求）。
运行中如果压力突然下降、报警，就意味着封闭可能被破坏，要立即停止工作，按应急预案处置和报告（见第 062 课）。各项技术要求以 GB 19489-2008、GB 50346 和 WS 233（均以现行文本为准）为准；设施的设计和运行见第 064 课。

## Slide 13
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
四级设施：独立隔离、层层去污
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
K10
要点
▪ 独立建筑或隔离区
▪ 气锁进入，出来去污淋浴
▪ 进风排风都经高效过滤
▪ 有应急电源和通讯系统，全国只有少数
说明
四级生物安全实验室（BSL-4）是独立的建筑或建筑内完全隔离的区域，人员经气锁进入，离开时要经过去污淋浴（如化学淋浴和人员淋浴）；进风和排风都经过高效过滤；并配有应急电源和通讯系统。
✕
常见错误
▪ 把四级实验室当作参观场所
▪ 认为四级与三级的区别只是防护服不同
Notes: 四级生物安全实验室（BSL-4）是独立的建筑或建筑内完全隔离的区域，人员经气锁进入，离开时要经过去污淋浴（如化学淋浴和人员淋浴）；进风和排风都经过高效过滤；并配有应急电源和通讯系统。
四级实验室造价和运行要求极高，只在国家批准的少数设施中建设（分级见第 059 课），高校学生一般不会接触。

## Slide 14
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
课后练习
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
1
关于编号方向，正确的是：
A. 三级实验室对应国内第三类病原
B. 国内病原分类第一类最危险，与国际风险组方向相反；实验室级别国内外同向，四级最高
C. 国内实验室级别一级最高
D. 两套编号完全相同
2
判断：进入三级实验室前，压差面板报警亮红灯，可以先进去再报告。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：病原分类反着走，实验室级别顺着走。
第 2 题 答案：B。解析：读数异常或报警就别进，马上报告负责人和设施人员。

## Slide 15
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
课后练习
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
3
三级实验室人员离开时的正确顺序是：
A. 原路返回，到办公室再脱防护
B. 在指定位置按程序脱防护，按规定淋浴，再换回自己的衣服
C. 先换便服再脱防护
D. 抄近道从物品通道出去
4
关于人流物流，错误的是：
A. 人走人道，物走物道
B. 小件样本走传递窗，两门不同时开
C. 出来的物品先灭菌再处置
D. 物品可以随人从人员通道直接带出
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：单向进出，不走回头路，不抄近道。
第 4 题 答案：D。解析：物品经传递窗或穿墙灭菌器，灭菌后才出来。

## Slide 16
063 · 三级生物安全实验室的布局与进出
课后练习
《高校实验室安全》 063 三级生物安全实验室的布局与进出
5
判断：跟在有门禁卡的人身后进入三级实验室，也算有授权。
A. 正确
B. 错误
6
简答：在三级实验室外区学习时，为什么不能拍照外传？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：一人一卡，不尾随、不借卡；发现尾随报告保卫处。
第 6 题 答案：实验室的布局、门禁和安保信息属于敏感信息，外传可能被利用、危害实验室安保；有疑问向实验室负责人或保卫处咨询。解析：门禁、监控和安保一起把关。

## Slide 17
本课小结
▪ K1 三级实验室做什么
▪ K2 功能分区：清洁区与污染区
▪ K3 门口标识：非授权禁入
▪ K4 进门先看压差面板
▪ K5 门禁与前室：一道门一道关
▪ K6 单向进出：更衣淋浴不走回头路
▪ K7 人流物流分开：传递窗与灭菌器
▪ K8 控制室、监控与安保
▪ K9 三级设施要素一览
▪ K10 四级设施：独立隔离、层层去污