## Slide 1
072
生物安全柜的准备与使用
第6章 生物安全
课时：约 7 分钟（卡通视频 84 镜） 适用对象：使用生物安全柜的生命科学、医学、农学、环境等专业高校本科生、研究生和教职工（必修，上机操作前完成并经现场考核）；实验室负责人和设备管理人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
072 · 生物安全柜的准备与使用
学习目标
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
1
能做到使用前的检查与准备：关紫外灯、认柜型、看检测标签，开风机、前窗拉到标线、关排液阀、空转，读压差、确认气流向内，擦拭消毒。
2
能做到柜内物品擦净后一次放齐、由洁到污摆放、前后格栅畅通，按正确坐姿在下降气流区内操作，手臂慢进慢出。
3
能说出影响气流的因素：安装位置、前窗高度、物品堆放、手臂动作、人员走动、明火、离心机和大型仪器。
4
能判断柜内禁用明火、离心机和大仪器进柜前须评估，报警或气流异常时立即停止、盖好容器、挂牌停用并报告。

## Slide 3
072 · 生物安全柜的准备与使用
法规与标准依据
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：实验室应制定并执行标准操作规程，实验人员按规程操作
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：可能产生气溶胶的操作在生物安全柜内进行；设备的安装位置、使用、检测、维护和标准操作程序
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：生物安全柜的使用和实验室操作规范
§
YY 0569（以现行文本为准）《Ⅱ级 生物安全柜》等生物安全柜现行国家/行业标准：前窗工作高度、气流和报警要求（数值以现行文本、产品说明和检测报告为准）
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：仪器设备操作规程、上机培训和使用记录
§
本校生物安全柜使用管理规定和本实验室生物安全柜标准操作规程（以本校规定为准）

## Slide 4
072 · 生物安全柜的准备与使用
好设备也要照规程用
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K1
要点
▪ 设备是工程控制，规程是管理控制
▪ 不同柜子用法不同，按本柜编规程
▪ 规程验证可行、审核后再开工
▪ 检测、位置、摆放、消毒、维护都要管
说明
生物安全柜再好，也要照规程用：柜子是工程控制，操作规程是管理控制，两者配合安全才完整，不能想怎么用就怎么用。
✕
常见错误
▪ 照搬别的型号的说明，不看本柜规程
▪ 没有规程，凭经验操作
Notes: 生物安全柜再好，也要照规程用：柜子是工程控制，操作规程是管理控制，两者配合安全才完整，不能想怎么用就怎么用。
不同厂家、不同柜型的用法不完全一样，实验室要结合自己的柜子和实验编写标准操作规程，对照国家标准和本校要求审核，试用验证可行后再正式开工。
用好安全柜要管住几件事：检测认证、安装位置、物品摆放、按规程使用、清洁消毒、定期维护，紧急维修也要有规程（检测和清洁见第 073 课）。

## Slide 5
072 · 生物安全柜的准备与使用
安装位置：避开门口和送风口
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K2
要点
▪ 气流一乱，人会暴露，样品会污染
▪ 离门太近，一开门气就被抽出
▪ 避开空调送风口，别挤在一起
▪ 放在房间里端，远离走动气流
说明
生物安全柜的气流很容易被打乱，一乱，操作者可能暴露，样品可能被污染。柜子摆放的位置是首要因素：离门太近，一开门柜内空气就会被抽出来；正对空调送风口，会吹乱前窗的气幕；几台柜子挤在一起或正对着放，也会互相干扰。
✕
常见错误
▪ 为了方便把柜子挪到门边
▪ 操作时开着正对柜子的空调或电扇
Notes: 生物安全柜的气流很容易被打乱，一乱，操作者可能暴露，样品可能被污染。柜子摆放的位置是首要因素：离门太近，一开门柜内空气就会被抽出来；正对空调送风口，会吹乱前窗的气幕；几台柜子挤在一起或正对着放，也会互相干扰。
安装时应把柜子放在远离门口的房间里端，避开门口、送风口和人员走动的通道。位置由设施和设备管理人员确定，使用者不要擅自挪动；柜子移位后必须重新检测（见第 073 课）。

## Slide 6
072 · 生物安全柜的准备与使用
留足时间，备齐物品
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K3
要点
▪ 留出一段不被打断的时间
▪ 物品一次备齐，放在柜旁推车上
▪ 消毒剂装瓶，标明名称
说明
在生物安全柜里操作前，先安排一段不会被打断的时间，避免中途频繁离开。
✕
常见错误
▪ 做到一半发现缺东西，频繁进出
▪ 消毒剂瓶子不贴标签
Notes: 在生物安全柜里操作前，先安排一段不会被打断的时间，避免中途频繁离开。
把要用的物品一次备齐，放在柜旁的推车或台面上，伸手可取。再备好一瓶装在洗瓶里的消毒剂，按规定标明名称和配制日期；用什么消毒剂、怎么配，拿不准就问老师（消毒剂见第 076 课）。

## Slide 7
072 · 生物安全柜的准备与使用
开机前：关紫外灯、认柜型、看检测
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K4
要点
▪ 先确认紫外灯已关，开着不能靠近
▪ 看铭牌认柜型，不清楚就问负责人
▪ 检测标签在有效期内才能用
▪ 手套式柜先查手套有无破损
说明
开柜第一步：确认紫外灯已经关闭。紫外线伤眼睛和皮肤，紫外灯开着时人不能靠近操作；紫外灯只是辅助消毒手段，不能代替擦拭消毒（见第 076 课）。
✕
常见错误
▪ 紫外灯开着就开始操作
▪ 不看检测标签，过期照用
Notes: 开柜第一步：确认紫外灯已经关闭。紫外线伤眼睛和皮肤，紫外灯开着时人不能靠近操作；紫外灯只是辅助消毒手段，不能代替擦拭消毒（见第 076 课）。
看铭牌认清柜型：是几级、什么类型、排风是否接了管道，柜型不清楚就问负责人，别凭感觉。再看检测合格标签是否在有效期内；生物安全柜新安装、移位后和定期都要由有资质的机构检测，过期不得使用。
如果是手套箱式的密闭柜，手套是薄弱环节，用前检查手套有无破口、老化，有问题就停用、报告，按程序更换。

## Slide 8
072 · 生物安全柜的准备与使用
开风机、前窗到位、空转几分钟
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K5
要点
▪ 打开照明和风机，报警开关要开
▪ 前窗拉到柜上标明的高度
▪ 排液阀要关好
▪ 开机先空转几分钟，无报警再用
说明
打开照明灯和风机，确认前窗报警开关处于打开状态。把前窗拉到柜上标明的工作高度（以柜上标记和说明书为准），拉得太高报警就会响。
✕
常见错误
▪ 关闭报警开关嫌吵
▪ 刚开风机就开始操作
Notes: 打开照明灯和风机，确认前窗报警开关处于打开状态。把前窗拉到柜上标明的工作高度（以柜上标记和说明书为准），拉得太高报警就会响。
低头看看台面下的排液阀，确认关闭（一般手柄与阀体垂直为关闭，以本柜说明为准）。
开机后先让风机空转一段时间（按本柜规程），吹净柜内颗粒、建立稳定气流；确认气流正常、没有报警后再开始操作。一旦报警，停止操作，报告老师。

## Slide 9
072 · 生物安全柜的准备与使用
前窗高度：太低起湍流，太高会外逸
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K6
要点
▪ 前窗高度是关键，按柜上标记
▪ 检测就是按这个高度做的
▪ 太低：开口风太急，起湍流
▪ 太高：报警，柜内空气外逸
说明
前窗高度是安全使用的关键之一。正确的工作高度写在说明书里，柜上也要标明；检测认证就是在这个高度下进行的，偏离了这个高度，检测结论就不再适用。
✕
常见错误
▪ 为了看得清、操作方便把前窗抬高
▪ 报警响了继续操作
Notes: 前窗高度是安全使用的关键之一。正确的工作高度写在说明书里，柜上也要标明；检测认证就是在这个高度下进行的，偏离了这个高度，检测结论就不再适用。
前窗太低，开口处的风速太急，柜内会产生湍流，样品容易被污染；前窗太高，会触发报警，吸入气流不足，柜内空气可能漏到操作者一侧，室内空气也会钻进柜里污染样品。

## Slide 10
072 · 生物安全柜的准备与使用
读压差、看气流往里吸
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K7
要点
▪ 有压差表的，读数记下与上次比
▪ 慢慢变是积尘，突变要警惕
▪ 读数为零，立即停用并报告
▪ 纸条往里飘，说明气流向内
说明
柜上有压差表或气流显示的，开机后要读数并记录在贴在柜上的记录表里，和前一天比一比：读数慢慢变化，通常是过滤器逐渐积尘；突然变化要警惕，可能是过滤系统堵塞或破损。最要紧的一条：读数为零就不能用，立即停用，报告实验室负责……
✕
常见错误
▪ 只开机不看读数，不做记录
▪ 压差异常仍然使用
Notes: 柜上有压差表或气流显示的，开机后要读数并记录在贴在柜上的记录表里，和前一天比一比：读数慢慢变化，通常是过滤器逐渐积尘；突然变化要警惕，可能是过滤系统堵塞或破损。最要紧的一条：读数为零就不能用，立即停用，报告实验室负责人和设备管理部门。
使用前还要确认空气是往柜里吸的：在前窗开口处放一条薄纸条，纸条向柜内飘，说明气流正常；也可以用发烟器观察。最后用核查表逐项打勾，一项不落。

## Slide 11
072 · 生物安全柜的准备与使用
用前擦拭消毒：湿巾擦，不喷雾
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K8
要点
▪ 用规程指定、对病原有效的消毒剂
▪ 侧壁、后壁、前窗内侧，最后台面
▪ 不在柜内喷雾，作用时间要够
▪ 头不伸进柜，含氯的要擦去残留
说明
空转够时间后，把消毒用品放进柜内。消毒剂要用规程指定、对所操作病原确实有效的种类，按规定浓度和作用时间使用（见第 076 课）。
✕
常见错误
▪ 对着柜内大面积喷洒消毒剂
▪ 探头进柜擦后壁
Notes: 空转够时间后，把消毒用品放进柜内。消毒剂要用规程指定、对所操作病原确实有效的种类，按规定浓度和作用时间使用（见第 076 课）。
用充分浸湿消毒剂的纸巾擦拭：先擦两侧壁，再擦后壁和前窗玻璃内侧，最后擦台面；让消毒剂停留足够时间，用过的纸巾丢进感染性废物袋。不要在柜内喷消毒剂，雾滴会被吸进格栅和过滤器，腐蚀柜体、损坏过滤器。
无论如何，头都不要伸进柜内；够不着后壁就用伸缩拖把，一次性拖布用完丢进废物袋。用的是含氯（漂白类）消毒剂时，再用清水或乙醇擦一遍去掉残留，残留会腐蚀出小坑、藏住微生物。消毒做完，摘掉手套换新手套。

## Slide 12
072 · 生物安全柜的准备与使用
穿戴防护，按规程铺吸水垫
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K9
要点
▪ 去污、准备、检查做完再开工
▪ 防护用品按风险评估，与工作匹配
▪ 吸水垫按规程铺，绝不盖住格栅
说明
柜子去污、准备、检查都做完，才可以开始操作。
✕
常见错误
▪ 吸水垫铺满整个台面压住格栅
▪ 防护用品不按评估要求穿戴
Notes: 柜子去污、准备、检查都做完，才可以开始操作。
个人防护用品要与所做的工作相匹配，穿戴什么按风险评估确定（见第 074、075 课）。
有的实验室要求在台面铺一层吸水垫，防止台面污染、方便清理，铺不铺按风险评估和规程定；但垫子绝不能盖住前格栅和后格栅。

## Slide 13
072 · 生物安全柜的准备与使用
物品擦净后一次放齐，只放必需品
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K10
要点
▪ 物品外表面先擦，一件擦一件放
▪ 一次放齐，减少中途进出
▪ 废物袋、锐器盒按柜选大小，先放好
▪ 柜子不是储物柜，只放这次要用的
说明
物品放进柜子前，外表面先用消毒剂擦一遍，一件一件擦、一件一件放，少把外面的污染带进柜里。
✕
常见错误
▪ 长期在柜内存放试剂和耗材
▪ 开工后才想起放锐器盒
Notes: 物品放进柜子前，外表面先用消毒剂擦一遍，一件一件擦、一件一件放，少把外面的污染带进柜里。
开工时一次放齐要用的东西，减少中途伸手进出的次数。废物袋（或废物容器）、锐器盒、纸巾也要在开工前放进去；废物容器按柜子大小选，大号灭菌盘只适合宽大的柜子，小柜子用小号容器或袋架。
柜子不是储物柜：东西太多会挡住气流通道，只放这次要用的，用完拿走。

## Slide 14
072 · 生物安全柜的准备与使用
由洁到污摆放，顺着惯用手
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K11
要点
▪ 清洁区、操作区、污染区依次排开
▪ 物品从洁往污单向走
▪ 惯用左手的，左右对调
▪ 手不来回交叉，污染就少
说明
柜内物品按由洁到污的原则摆放：清洁物品（如吸头、无菌试剂）放一侧，中间是操作区，废物袋和锐器盒放另一侧，物品和操作都从洁往污单向推进。
✕
常见错误
▪ 废物袋放在清洁物品旁边
▪ 拿着用过的吸头从样品上方跨过
Notes: 柜内物品按由洁到污的原则摆放：清洁物品（如吸头、无菌试剂）放一侧，中间是操作区，废物袋和锐器盒放另一侧，物品和操作都从洁往污单向推进。
惯用右手的一般从左到右：移液器、吸头、样品、操作区、废物容器依次排开；惯用左手的可以左右对调。摆得顺，做起来才顺，手不必来回交叉，带污染的物品不会从清洁物品上方经过。

## Slide 15
072 · 生物安全柜的准备与使用
前后格栅保持畅通
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K12
要点
▪ 前后格栅是气流的进出口
▪ 纸巾、管子、记录本别压格栅
▪ 物品往里放，别贴住后格栅
说明
前格栅和后格栅是柜内气流的进出口，与下降气流一起形成保护气幕。压住格栅，气流就会乱窜，防护失效。
✕
常见错误
▪ 把记录本放在前格栅上
▪ 物品紧贴后壁堵住后格栅
Notes: 前格栅和后格栅是柜内气流的进出口，与下降气流一起形成保护气幕。压住格栅，气流就会乱窜，防护失效。
前格栅上不能放纸巾、管子、记录本，手臂也不要压在上面；物品尽量往柜内放，但不要贴住、挡住后格栅。柜内只放必需品，留出气流通道。

## Slide 16
072 · 生物安全柜的准备与使用
坐姿：调椅子、肘直角，一次一人
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K13
要点
▪ 坐着操作，一个柜子一次一人
▪ 脸在玻璃后，腋窝与前窗下沿齐平
▪ 肘部约成直角，用扶手和脚踏
▪ 确需两人，用宽柜并书面评估
说明
在生物安全柜里要坐着操作，一个柜子一次只一人操作；确需两人同时操作，要用足够宽的柜子并做书面风险评估。
✕
常见错误
▪ 站着弯腰、探头操作
▪ 两人挤在一个窄柜前同时操作
Notes: 在生物安全柜里要坐着操作，一个柜子一次只一人操作；确需两人同时操作，要用足够宽的柜子并做书面风险评估。
坐下前先调好座椅高度：脸在前窗开口上方、在玻璃后面，腋窝大致与前窗下沿齐平，手臂伸进柜内时肘部约成直角。有的柜子可以把前臂搁在前部，老式柜子可加装专用扶手（加装后要带着扶手重新检测合格）；脚够不着地就用脚踏。
坐得正、动作稳，才能减少疲劳和劳损；做久了，告一段落再休息。

## Slide 17
072 · 生物安全柜的准备与使用
在下降气流区里操作
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K14
要点
▪ 下降气流罩着的地方才受保护
▪ 在柜内中后部操作
▪ 别贴着前窗口干活
说明
柜内有一股从上往下的洁净下降气流，被它罩住的区域才受保护。操作要在这块区域里进行，一般在台面中后部，离前格栅留出一段距离。
✕
常见错误
▪ 在前格栅上方操作
▪ 把样品放在前窗口附近方便拿取
Notes: 柜内有一股从上往下的洁净下降气流，被它罩住的区域才受保护。操作要在这块区域里进行，一般在台面中后部，离前格栅留出一段距离。
贴着前窗口操作，处在吸入气流和室内空气交界处，既不能保证样品洁净，气溶胶也更容易逸出。

## Slide 18
072 · 生物安全柜的准备与使用
气幕很脆弱：手臂慢进慢出，旁人别靠近
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K15
要点
▪ 气幕很薄，一个小动作就能打破
▪ 手臂猛抽会把柜内空气带出
▪ 少进出，手臂慢慢直进直出
▪ 有人操作时，旁人别靠近、别穿行
说明
即使前窗高度正确，前窗处的气幕也很脆弱：开口处的风速比人慢慢走路还慢，一个小动作就能把它打破。
✕
常见错误
▪ 手臂快速进出取东西
▪ 在别人操作时从背后快步走过
Notes: 即使前窗高度正确，前窗处的气幕也很脆弱：开口处的风速比人慢慢走路还慢，一个小动作就能把它打破。
手臂猛地抽出，或斜着扫过开口，会把柜内空气带出来，直接飘进操作者的呼吸区。所以要尽量少进出，进出时手臂与前窗垂直、慢慢直进直出。有的规程要求出柜前先脱手套，回柜前换新手套，按本实验室规程执行。
柜前有人快步走过也会扯乱气幕。有人在柜内操作时，旁人不要靠近、不要从其背后穿行，也不要随意开关附近的门。

## Slide 19
072 · 生物安全柜的准备与使用
产生气溶胶的操作都进柜
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K16
要点
▪ 移液、振荡、离心、开盖都产生气溶胶
▪ 感染性材料的这些操作在柜里做
▪ 霉菌孢子会飘：封口培养，柜内开盖
说明
很多常规操作都会产生看不见的气溶胶：移液、吹打、振荡混匀、离心后开盖、打开培养容器等。处理感染性材料时，这些操作都要放进生物安全柜，柜内气流把飞沫挡在里面；在开放台面上图省事，飞沫会飘满房间。
✕
常见错误
▪ 在开放台面上打开培养物
▪ 凑近闻平板气味判断菌种
Notes: 很多常规操作都会产生看不见的气溶胶：移液、吹打、振荡混匀、离心后开盖、打开培养容器等。处理感染性材料时，这些操作都要放进生物安全柜，柜内气流把飞沫挡在里面；在开放台面上图省事，飞沫会飘满房间。
真菌长大后会放出大量孢子，可能污染其他培养物，有人吸入还会过敏。培养皿要封好口再培养，需要开盖就在生物安全柜里开；不要凑近闻培养物，从环境中分离的菌先按未知菌对待。

## Slide 20
072 · 生物安全柜的准备与使用
操作一气呵成，轻柔防气溶胶
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K17
要点
▪ 操作一气呵成，飞溅和失误就少
▪ 用带滤芯吸头，贴壁慢放，不吹打
▪ 混匀、离心后静置片刻再开盖
▪ 用过的吸头直接丢进柜内废物容器
说明
柜内操作要一气呵成：取移液器、装上吸头、调好体积，从样品管中吸取，轻轻加到对应的管或孔里，用完的吸头直接丢进柜内废物容器。动作顺，飞溅和失误就少。
✕
常见错误
▪ 用力吹打产生大量气泡
▪ 用过的吸头拿出柜外再丢
Notes: 柜内操作要一气呵成：取移液器、装上吸头、调好体积，从样品管中吸取，轻轻加到对应的管或孔里，用完的吸头直接丢进柜内废物容器。动作顺，飞溅和失误就少。
减少气溶胶的操作习惯：生物样品使用带滤芯的吸头；放液时贴壁、平稳，不用力吹打、不起泡；混匀、离心后静置片刻再开盖。

## Slide 21
072 · 生物安全柜的准备与使用
柜内不用明火
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K18
要点
▪ 柜里不点酒精灯，不用任何明火
▪ 热气打乱气流，还会烤坏过滤器
▪ 台面喷过乙醇，遇火更易起火
▪ 改用一次性接种环或电热灭菌器
说明
生物安全柜内不能使用酒精灯等明火。火焰产生的热气流往上冲，会冲破保护气幕、打乱下降气流；还可能引起火灾、烤坏柜顶的高效过滤器。柜内常用乙醇擦拭台面，喷过乙醇的台面遇火更容易起火。
✕
常见错误
▪ 习惯性在柜内点酒精灯灼烧接种环
▪ 乙醇瓶敞口放在柜内
Notes: 生物安全柜内不能使用酒精灯等明火。火焰产生的热气流往上冲，会冲破保护气幕、打乱下降气流；还可能引起火灾、烤坏柜顶的高效过滤器。柜内常用乙醇擦拭台面，喷过乙醇的台面遇火更容易起火。
需要无菌时改用一次性接种环（用完直接丢入废物容器），或使用电热接种环灭菌器，放在柜内靠后的位置。乙醇用完盖好瓶盖，远离热源。

## Slide 22
072 · 生物安全柜的准备与使用
离心机和大仪器进柜前先评估
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K19
要点
▪ 离心机别进柜，风扇会搅乱气流
▪ 离心在柜外，按规程密封进行
▪ 大仪器进柜先评估，必要时测气流
▪ 靠后靠边放，电线不压格栅
说明
离心机不要放进柜内运行，它的电机散热风扇会搅乱柜内气流。离心放在柜外，按规程使用密封离心管和密封转子（或安全杯），在柜内装卸（离心机安全见第 121 课）。
✕
常见错误
▪ 把小型离心机放进柜内运行
▪ 电线压在前格栅上
Notes: 离心机不要放进柜内运行，它的电机散热风扇会搅乱柜内气流。离心放在柜外，按规程使用密封离心管和密封转子（或安全杯），在柜内装卸（离心机安全见第 121 课）。
其他仪器放进柜内也会影响气流：占据空间、挡住格栅，散热风扇吹乱气流。大型仪器进柜前要先做风险评估，必要时由专业人员测定气流。柜内的小仪器能不放就不放，要放的靠后靠边，不占操作区；电线不能横压格栅、垂出前窗，插座和电线有破损先报修再用。

## Slide 23
072 · 生物安全柜的准备与使用
真空吸液管路要保护
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K20
要点
▪ 真空吸液管路要装高效过滤器
▪ 配收集瓶，防止液体倒吸
▪ 不用的管口要盖上
说明
在柜内用真空管路吸弃液体时，要保护好真空系统：管路上装在线高效过滤器，并配废液收集瓶（瓶内按规程加消毒剂），防止感染性液体和气溶胶进入真空系统。不用的真空管口要盖上。
✕
常见错误
▪ 真空管路不装过滤器
▪ 收集瓶装满了还继续吸
Notes: 在柜内用真空管路吸弃液体时，要保护好真空系统：管路上装在线高效过滤器，并配废液收集瓶（瓶内按规程加消毒剂），防止感染性液体和气溶胶进入真空系统。不用的真空管口要盖上。

## Slide 24
072 · 生物安全柜的准备与使用
中途离开和报警时怎么办
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
K21
要点
▪ 中途离开：盖好容器，风机别关，挂牌
▪ 报警、停转、停电，立即停下
▪ 盖好容器，慢抽手，关前窗，挂牌停用
▪ 报告负责人，请专业人员检修
说明
操作中途需要离开时，先盖好所有容器、把物品放稳，双手慢慢撤出，按规程脱手套；风机不要关，挂牌提示别人勿动。
✕
常见错误
▪ 报警时继续把实验做完
▪ 中途离开关掉风机，容器敞口
Notes: 操作中途需要离开时，先盖好所有容器、把物品放稳，双手慢慢撤出，按规程脱手套；风机不要关，挂牌提示别人勿动。
出现报警、风机停转或突然停电时，立即停止操作，把样品容器盖好，慢慢抽出双手，关好前窗，挂牌停用，别人也不要再用。报告实验室负责人，请专业人员检修，检修合格后才能恢复使用；如有溢洒或暴露，按应急程序处置（见第 078 课）。

## Slide 25
072 · 生物安全柜的准备与使用
课后练习
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
1
生物安全柜开机后，下列做法正确的是：
A. 紫外灯开着时直接开始操作
B. 关闭报警开关以免吵闹
C. 前窗拉到柜上标明的高度，空转一段时间、确认气流正常后再操作
D. 刚开风机就放样品
2
判断：为了看得更清楚，可以把前窗抬得比标线高一些。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：先关紫外灯、看检测标签，开风机、前窗到位、空转，确认无报警、气流向内再开工。
第 2 题 答案：B。解析：前窗太高吸入气流不足，会报警，柜内空气可能外逸、样品也会被污染。

## Slide 26
072 · 生物安全柜的准备与使用
课后练习
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
3
下列关于柜内物品摆放的说法，错误的是：
A. 物品擦拭后一次放齐
B. 由洁到污单向摆放
C. 记录本放在前格栅上方便看
D. 物品往里放但不挡后格栅
4
判断：在生物安全柜内可以点酒精灯灼烧接种环。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：前后格栅是气流进出口，不能被任何物品遮挡。
第 4 题 答案：B。解析：明火会打乱气流、烤坏过滤器、引燃乙醇；改用一次性接种环或电热灭菌器。

## Slide 27
072 · 生物安全柜的准备与使用
课后练习
《高校实验室安全》 072 生物安全柜的准备与使用
5
操作中生物安全柜突然报警，应该：
A. 抓紧把实验做完
B. 立即停止，盖好容器，慢慢抽手，关前窗，挂牌停用并报告负责人
C. 关掉报警继续用
D. 打开前窗通风
6
简答：哪些因素会打乱生物安全柜的气流？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：报警说明气流可能失效，须停用并请专业人员检修。
第 6 题 答案：安装位置靠近门口或送风口、前窗高度不对、物品堆放挡住格栅、手臂快速进出、旁人走动、柜内明火、离心机和大型仪器的风扇。解析：气幕很脆弱，要从位置、摆放、动作和仪器几方面控制。

## Slide 28
本课小结
▪ K1 好设备也要照规程用
▪ K2 安装位置：避开门口和送风口
▪ K3 留足时间，备齐物品
▪ K4 开机前：关紫外灯、认柜型、看检测
▪ K5 开风机、前窗到位、空转几分钟
▪ K6 前窗高度：太低起湍流，太高会外逸
▪ K7 读压差、看气流往里吸
▪ K8 用前擦拭消毒：湿巾擦，不喷雾
▪ K9 穿戴防护，按规程铺吸水垫
▪ K10 物品擦净后一次放齐，只放必需品
▪ K11 由洁到污摆放，顺着惯用手
▪ K12 前后格栅保持畅通
▪ K13 坐姿：调椅子、肘直角，一次一人
▪ K14 在下降气流区里操作
▪ K15 气幕很脆弱：手臂慢进慢出，旁人别靠近
▪ K16 产生气溶胶的操作都进柜
▪ K17 操作一气呵成，轻柔防气溶胶
▪ K18 柜内不用明火
▪ K19 离心机和大仪器进柜前先评估
▪ K20 真空吸液管路要保护
▪ K21 中途离开和报警时怎么办