## Slide 1
025
呼吸防护
第3章 通用安全与个人防护
课时：约 5.5 分钟（卡通视频 66 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；需要使用呼吸防护用品的化学、生物、材料、焊接与工程实训人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
025 · 呼吸防护
学习目标
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
1
能说出呼吸防护是最后一道防线，有挥发性、粉尘性操作首先用通风柜等工程控制。
2
能判断防颗粒物与防毒滤材、过滤式与供气式呼吸器的区别，知道缺氧或高浓度场所过滤式不管用。
3
能做到使用前经过培训、医学评估和适合性检验，每次佩戴做密合检查，按时更换滤材。
4
能做到动力送风呼吸器的用前检查、用后去污充电登记，送风异常时按程序退出。

## Slide 3
025 · 呼吸防护
法规与标准依据
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
§
GB 18664-2025（以现行文本为准）《呼吸防护装备的选择、使用和维护》：呼吸防护用品的选择、适合性检验、使用和维护
§
GB 2626-2019（以现行文本为准）《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
§
GB 2890-2022（以现行文本为准）《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》
§
GB 30864-2014（以现行文本为准）《呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器》
§
GB 8958-2006（以现行文本为准）《缺氧危险作业安全规程》：缺氧场所的呼吸防护
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：提供并正确佩戴使用符合国家标准的劳动防护用品，开展安全培训
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验人员按实验风险佩戴防护用品
§
本校实验室安全管理制度、呼吸防护管理规定和职业健康管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
025 · 呼吸防护
空气被污染，就要护呼吸
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K1
要点
▪ 空气中可能有粉尘、有害气体、蒸气和病原
▪ 细粉尘能深入肺部，进入血液
▪ 空气被污染时，需要呼吸防护
说明
实验室空气中可能混有粉尘、烟尘、有害气体、化学蒸气，以及生物实验中的病原气溶胶。它们经呼吸道进入人体，细小的粉尘能深入肺部，甚至进入血液循环（粉尘与纳米材料见第 151 课）。
✕
常见错误
▪ 以为看不见、闻不到就没有危害
▪ 粉尘多的操作不做任何呼吸防护
Notes: 实验室空气中可能混有粉尘、烟尘、有害气体、化学蒸气，以及生物实验中的病原气溶胶。它们经呼吸道进入人体，细小的粉尘能深入肺部，甚至进入血液循环（粉尘与纳米材料见第 151 课）。
当有毒蒸气、粉尘或病原可能飘散到呼吸带空气中，而工程控制不能把浓度降到安全水平时，就需要佩戴呼吸防护用品。是否需要、选哪一种，按风险评估确定，并经过培训，学会选型和佩戴（K6）。

## Slide 5
025 · 呼吸防护
先靠通风柜，口罩不能代替
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K2
要点
▪ 呼吸防护用品是最后一道防线
▪ 有挥发性试剂，首先放进通风柜里操作
▪ 普通口罩挡不住化学蒸气
▪ 能用通风柜的，口罩不能代替通风柜
说明
按控制层级（第 017 课），应先消除、替代，再用通风柜等工程控制，呼吸防护用品是最后一道防线。防有害气体和蒸气首选通风柜（第 051、052 课）：挥发性试剂、产生粉尘的称量和转移，首先放进通风柜或其他局部排风设施……
✕
常见错误
▪ 戴个口罩就在台面上操作挥发性试剂
▪ 以为戴了口罩就不用开通风柜
Notes: 按控制层级（第 017 课），应先消除、替代，再用通风柜等工程控制，呼吸防护用品是最后一道防线。防有害气体和蒸气首选通风柜（第 051、052 课）：挥发性试剂、产生粉尘的称量和转移，首先放进通风柜或其他局部排风设施中操作。
普通口罩（如普通医用口罩、纱布口罩）挡不住化学蒸气，也不能可靠地挡住细粉尘。能用通风柜解决的，不能用戴口罩代替；只有工程控制不足、应急或特殊作业时，才按评估选用呼吸防护用品。

## Slide 6
025 · 呼吸防护
按危害选：防颗粒物还是防毒
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K3
要点
▪ 粉尘、烟尘、颗粒，用防颗粒物呼吸器
▪ 化学蒸气、气体，用对应的防毒滤毒罐
▪ 防尘口罩挡不住溶剂蒸气
▪ 看清适用范围：有的不防油性颗粒、不耐液体
说明
自吸过滤式呼吸器的滤材分两类：防颗粒物滤材拦截粉尘、烟尘、雾和生物气溶胶（如焊接烟尘要选合格的防颗粒物呼吸器，普通口罩挡不住）；防毒滤毒罐（盒）靠吸附剂去除特定的气体和蒸气，要按气体种类选择对应类型。普通口罩够不够用……
✕
常见错误
▪ 用防尘口罩防有机溶剂蒸气
▪ 随便拿一个滤毒罐，不看适用气体
Notes: 自吸过滤式呼吸器的滤材分两类：防颗粒物滤材拦截粉尘、烟尘、雾和生物气溶胶（如焊接烟尘要选合格的防颗粒物呼吸器，普通口罩挡不住）；防毒滤毒罐（盒）靠吸附剂去除特定的气体和蒸气，要按气体种类选择对应类型。普通口罩够不够用，要先查清楚危害再决定；粉尘和蒸气同时存在时，选颗粒物和防毒组合滤材。
防颗粒物呼吸器靠紧贴面部形成密封，有的型号不防油性颗粒，有的不耐液体喷溅，工业用防护口罩也不能直接当作医用防护口罩使用。选型时看清产品标识和适用范围，产品应符合 GB 2626-2019、GB 2890-2022（均以现行文本为准）等国家标准，选择方法按 GB 18664-2025（以现行文本为准）。

## Slide 7
025 · 呼吸防护
过滤式与供气式：缺氧用供气式
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K4
要点
▪ 过滤式：把周围空气滤干净再吸
▪ 供气式：由独立气源送来清洁空气
▪ 缺氧或浓度极高，过滤式不管用
▪ 自给式空气呼吸器只用于极端情况，须培训
说明
呼吸器分两大类：过滤式（把周围空气中的污染物滤掉后再吸入，实验室最常用）和供气式（隔绝式，由独立气源供给清洁空气）。过滤式不能产生氧气，也有过滤容量限制：在缺氧环境、毒物浓度极高或浓度不明时，过滤式不管用，必须使用供……
✕
常见错误
▪ 进入缺氧场所戴过滤式防毒面具
▪ 没受过训练就去戴空气呼吸器救人
Notes: 呼吸器分两大类：过滤式（把周围空气中的污染物滤掉后再吸入，实验室最常用）和供气式（隔绝式，由独立气源供给清洁空气）。过滤式不能产生氧气，也有过滤容量限制：在缺氧环境、毒物浓度极高或浓度不明时，过滤式不管用，必须使用供气式（缺氧作业按 GB 8958-2006（以现行文本为准），受限空间见第 140 课）。
自给式空气呼吸器由使用者自己背负气瓶，消防和救援人员常用，结构复杂，只用于极端情况，没有经过培训不要佩戴。潜水呼吸器用于水下，与在空气中使用的呼吸器用途不同，不能混用。

## Slide 8
025 · 呼吸防护
空气呼吸器：会用才用，留足余量
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K5
要点
▪ 用前查气瓶压力、报警哨、面罩和背带
▪ 戴上后检查面罩密合，不漏气
▪ 干活越累耗气越快，留足撤离余量
▪ 报警一响就撤，定期培训演练
说明
自给式空气呼吸器的气瓶装的是压缩空气（不是纯氧）。用前检查气瓶压力是否充足、报警哨是否正常、面罩和背带是否完好；戴上后检查面罩密合，确认不漏气。
✕
常见错误
▪ 不查气瓶压力就背上进入
▪ 报警响了还想把活干完
Notes: 自给式空气呼吸器的气瓶装的是压缩空气（不是纯氧）。用前检查气瓶压力是否充足、报警哨是否正常、面罩和背带是否完好；戴上后检查面罩密合，确认不漏气。
可用时间取决于气瓶容量和耗气速度：干活越累、呼吸越急，耗气越快。使用时要留足撤离余量，余压报警一响立即撤离。只有经过培训、定期演练的人员才能使用，具体检查项目和使用时间按产品说明书和本校规定执行。

## Slide 9
025 · 呼吸防护
呼吸防护要成体系，先培训
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K6
要点
▪ 呼吸防护不是发个口罩就完事
▪ 要不要戴，先问实验室负责人
▪ 使用前先培训，并由医生做医学评估
▪ 戴着更累，控制佩戴时间，轮换休息
说明
呼吸防护是一套管理体系：风险评估确定是否需要、选什么类型；医学评估确认身体能否承受；适合性检验确认面罩合适（K7）；培训学会选型、佩戴、检查和维护，环环相扣。要不要戴呼吸器，先问实验室负责人；需要时向负责人或老师申请……
✕
常见错误
▪ 没有培训，自己找个面罩就戴
▪ 身体不适仍坚持长时间佩戴
Notes: 呼吸防护是一套管理体系：风险评估确定是否需要、选什么类型；医学评估确认身体能否承受；适合性检验确认面罩合适（K7）；培训学会选型、佩戴、检查和维护，环环相扣。要不要戴呼吸器，先问实验室负责人；需要时向负责人或老师申请培训，培训合格后才能使用。
戴呼吸器会增加呼吸阻力，比平时累得多；重型面罩负担更大，还可能引起过热。使用前由医生按具体面罩类型评估能不能用（职业健康监护见第 152 课）；使用中控制佩戴时间，轮换休息，身体不适立即到安全区域摘下并报告。具体管理要求按 GB 18664-2025（以现行文本为准）和本校规定。

## Slide 10
025 · 呼吸防护
适合性检验：上岗前测，面部变化重测
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K7
要点
▪ 紧密型面罩用前要做适合性检验
▪ 头罩里喷有味雾，闻不到、尝不到才合格
▪ 首次使用前做，之后定期复检
▪ 蓄须、胖瘦变化等面部变化，要重新检验
说明
每个人的脸型不同，同一款面罩不一定适合所有人。紧密型面罩（半面罩、全面罩、防颗粒物口罩）在首次使用前要做适合性检验：例如定性检验时戴上面罩坐在测试头罩下，向里面喷有味道的测试雾，闻不到、尝不到才算合适。上岗前就要测好……
✕
常见错误
▪ 借用别人测过的面罩，自己不做检验
▪ 留了胡子还戴原来的紧密型面罩
Notes: 每个人的脸型不同，同一款面罩不一定适合所有人。紧密型面罩（半面罩、全面罩、防颗粒物口罩）在首次使用前要做适合性检验：例如定性检验时戴上面罩坐在测试头罩下，向里面喷有味道的测试雾，闻不到、尝不到才算合适。上岗前就要测好，之后按规定定期复检。
蓄须、刮胡子习惯改变、明显胖瘦、牙齿或面部手术等面部变化，都会影响密合，必须重新检验后再用。换用不同型号、尺寸的面罩也要重新检验。甲醛等化学品作业需要呼吸器时，同样要先培训、做适合性检验，选对滤盒并按时更换。检验周期和方法按 GB 18664-2025（以现行文本为准）和本校规定。

## Slide 11
025 · 呼吸防护
每次佩戴，检查密合
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K8
要点
▪ 戴不严，等于没戴
▪ 戴好后按压鼻夹，贴合鼻梁
▪ 双手捂住，用力呼气吸气，检查漏气
▪ 边缘漏气就调整，查好了再进入
说明
适合性检验合格，不等于每次都戴得严。每次戴上紧密型呼吸器或防护口罩，都要做佩戴密合检查：调好头带，用双手手指沿鼻梁按压鼻夹使其贴合；双手捂住口罩（或堵住进气口、呼气阀），用力呼气、吸气，感觉边缘有没有漏气。
✕
常见错误
▪ 戴上就走，不做密合检查
▪ 鼻夹不按压，鼻梁两侧留缝
Notes: 适合性检验合格，不等于每次都戴得严。每次戴上紧密型呼吸器或防护口罩，都要做佩戴密合检查：调好头带，用双手手指沿鼻梁按压鼻夹使其贴合；双手捂住口罩（或堵住进气口、呼气阀），用力呼气、吸气，感觉边缘有没有漏气。
如果边缘漏气，就调整鼻夹和头带位置，再检查一次，直到不漏气才进入工作区域。生物实验中接触呼吸道样本需戴医用防护口罩时，同样每次检查密合（穿脱顺序见第 075 课）。

## Slide 12
025 · 呼吸防护
自愿戴口罩，也要管理
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K9
要点
▪ 自愿使用防尘口罩，也要先讲清使用须知
▪ 别让口罩妨碍视线和操作
▪ 别让脏口罩变成污染源
说明
即使不是工作必需，有的同学也想自己戴个防尘口罩。自愿使用也要纳入管理：先告诉实验室负责人，了解使用须知，确认它不会带来新的危害。
✕
常见错误
▪ 把用过的口罩挂在下巴或脖子上
▪ 以为自己戴了口罩就可以不开通风柜
Notes: 即使不是工作必需，有的同学也想自己戴个防尘口罩。自愿使用也要纳入管理：先告诉实验室负责人，了解使用须知，确认它不会带来新的危害。
口罩不能妨碍视线和操作（如压住护目镜、起雾），用过的脏口罩不能挂在脖子上或揣进口袋，以免变成污染源；自愿佩戴不能代替通风柜等工程控制和规定的防护。

## Slide 13
025 · 呼吸防护
动力送风呼吸器怎样工作
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K10
要点
▪ 一整套：头盔、滤器、披肩头罩、电池、腰带
▪ 侧面进风，过滤后由风机吹向脸部
▪ 罩内正压，向外的气流挡住污染空气
▪ 宽松头罩不贴脸，培训合格、按评估选用
说明
动力送风过滤式呼吸器由头盔（内装过滤器）、可更换的披肩头罩、风机、电池和腰带组成。空气从一侧吸入，经过滤器过滤，风机再把清洁空气吹向脸部；头罩内保持正压，气流从下摆不断向外流出，形成气幕，把外面的污染空气挡在外面，能……
✕
常见错误
▪ 以为送风呼吸器不用培训，戴上就行
▪ 头罩披肩没有盖好头颈
Notes: 动力送风过滤式呼吸器由头盔（内装过滤器）、可更换的披肩头罩、风机、电池和腰带组成。空气从一侧吸入，经过滤器过滤，风机再把清洁空气吹向脸部；头罩内保持正压，气流从下摆不断向外流出，形成气幕，把外面的污染空气挡在外面，能防气溶胶，也能挡飞溅。风机靠电池带动。
宽松型头罩不靠贴紧面部密封，有胡子、戴眼镜的人也能使用；但必须培训合格后才能使用，选用哪种呼吸器由风险评估决定。产品应符合 GB 30864-2014（以现行文本为准）。生物实验中的配套穿脱见第 6 章（第 074、075 课）。

## Slide 14
025 · 呼吸防护
送风呼吸器用前检查
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K11
要点
▪ 实验前电池充满，牢牢挂在腰带上
▪ 查滤器型号和有效期，查连接管和头罩破损
▪ 开机看指示灯，测送风量
▪ 续航不够就别进去，一项不合格就停用报修
说明
每次使用前：①电池充满电，牢牢装在腰带上；②检查过滤器型号对不对、有没有过期；③检查连接线、管路和头罩有没有破损；④开机看指示灯是否全亮，测一测送风量够不够。
✕
常见错误
▪ 电池没充满就进入实验
▪ 不看滤器型号和有效期
Notes: 每次使用前：①电池充满电，牢牢装在腰带上；②检查过滤器型号对不对、有没有过期；③检查连接线、管路和头罩有没有破损；④开机看指示灯是否全亮，测一测送风量够不够。
电池能用多久以说明书为准，实验时间（含退出时间）要算在续航以内，不够就别进入。有一项不合格，就挂停用标识，报修，不得勉强使用。

## Slide 15
025 · 呼吸防护
用后去污、充电、登记
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K12
要点
▪ 用完给头盔表面去污，用推荐消毒剂擦
▪ 滤器风机别进水，不泡不冲，接口盖好
▪ 披肩沾了溢洒就换新的
▪ 用完马上充电，签好使用记录
说明
每次用完，用推荐的消毒剂按说明擦拭头盔表面去污。擦的时候滤器和风机不能进水，不能浸泡、冲洗，接口盖好，电池单独擦拭。
✕
常见错误
▪ 把滤器或风机放在水下冲洗
▪ 用完不充电，下次没电才发现
Notes: 每次用完，用推荐的消毒剂按说明擦拭头盔表面去污。擦的时候滤器和风机不能进水，不能浸泡、冲洗，接口盖好，电池单独擦拭。
披肩头罩去污后可按说明书再用，但一旦被溢洒污染就换新的（能否重复使用以现行规定和产品说明书为准），换下的按感染性或危险废物处理。最后把电池充上电，下次拿来就能用，并签好使用记录（日期、使用人、时长、异常情况）。

## Slide 16
025 · 呼吸防护
送风异常，按程序退出
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
K13
要点
▪ 报警或风变小，先停手，盖好样品
▪ 别在污染区摘头罩，按程序退出再摘
▪ 风声大听不清，事先约好手势
▪ 报告负责人，设备送检
说明
使用中如果报警响起或送风变小，先停止操作，盖好样品、容器，然后按程序退出工作区域，到指定区域再摘头罩，不能在污染区直接摘下。退出后报告实验室负责人，设备送检，查明原因前不得再用。
✕
常见错误
▪ 送风异常时在工作区里直接摘下头罩
▪ 没约好手势，出了状况沟通不了
Notes: 使用中如果报警响起或送风变小，先停止操作，盖好样品、容器，然后按程序退出工作区域，到指定区域再摘头罩，不能在污染区直接摘下。退出后报告实验室负责人，设备送检，查明原因前不得再用。
戴上头罩后风声大，说话听不清。进去前和同伴约好手势（如“好”“停”“出去”），也要知道对讲和呼叫装置在哪里。

## Slide 17
025 · 呼吸防护
滤材按时换，面罩清洁存放
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
S1
要点
▪ 滤材按说明书和本校规定按时更换
▪ 闻到异味、呼吸阻力变大，立即离开更换
▪ 面罩用后清洁、晾干，密封存放在干净处
说明
滤材有使用寿命：防毒滤毒罐的吸附能力会耗尽，防颗粒物滤材会被堵塞。要按产品说明书、作业条件和本校规定按时更换，并记录更换日期；滤材过期、受潮、破损的不得使用。
✕
常见错误
▪ 滤毒罐一直用到闻出味道还不换
▪ 面罩随手扔在实验台上
Notes: 滤材有使用寿命：防毒滤毒罐的吸附能力会耗尽，防颗粒物滤材会被堵塞。要按产品说明书、作业条件和本校规定按时更换，并记录更换日期；滤材过期、受潮、破损的不得使用。
使用中闻到异味、尝到味道、感到呼吸阻力明显变大或身体不适，立即离开污染区域，到安全区域更换滤材。可重复使用的面罩用后按说明清洁、消毒、晾干，装入密封袋存放在干净、阴凉、远离化学品的地方；一次性口罩不重复使用。维护要求按 GB 18664-2025（以现行文本为准）。

## Slide 18
025 · 呼吸防护
课后练习
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
1
在实验中使用挥发性有机溶剂，首先应采取的措施是：
A. 戴普通口罩
B. 在通风柜内操作
C. 戴防尘口罩
D. 打开窗户后在台面操作
2
判断：缺氧环境中，只要戴上过滤式防毒面具就可以进入。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：呼吸防护用品是最后一道防线，普通口罩和防尘口罩挡不住蒸气，首先用通风柜。
第 2 题 答案：B。解析：过滤式不能提供氧气，缺氧或浓度极高时必须使用供气式（隔绝式）呼吸器。

## Slide 19
025 · 呼吸防护
课后练习
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
3
下列哪种情况必须重新做适合性检验：
A. 换了一件实验服
B. 留起了胡子
C. 换了一副手套
D. 换了实验台
4
判断：每次戴上防护口罩后，都要双手捂住用力呼气吸气，检查边缘是否漏气。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：蓄须、胖瘦变化等面部变化会影响密合，必须重新检验。
第 4 题 答案：A。解析：适合性检验合格也不等于每次都戴得严，每次佩戴都要做密合检查。

## Slide 20
025 · 呼吸防护
课后练习
《高校实验室安全》 025 呼吸防护
5
使用动力送风呼吸器时报警响起、送风变小，正确做法是：
A. 立即在工作区里摘下头罩
B. 继续把实验做完
C. 先停手盖好样品，按程序退出到指定区域再摘，报告负责人
D. 拍打电池
6
简答：使用呼吸防护用品前需要做哪些准备？
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：不能在污染区摘头罩，退出后报告并送检设备。
第 6 题 答案：先问实验室负责人并做风险评估选对类型；接受培训；由医生做医学评估；紧密型面罩做适合性检验；每次佩戴做密合检查；检查滤材型号和有效期。解析：呼吸防护是一套体系，不是发个口罩就完事。

## Slide 21
本课小结
▪ K1 空气被污染，就要护呼吸
▪ K2 先靠通风柜，口罩不能代替
▪ K3 按危害选：防颗粒物还是防毒
▪ K4 过滤式与供气式：缺氧用供气式
▪ K5 空气呼吸器：会用才用，留足余量
▪ K6 呼吸防护要成体系，先培训
▪ K7 适合性检验：上岗前测，面部变化重测
▪ K8 每次佩戴，检查密合
▪ K9 自愿戴口罩，也要管理
▪ K10 动力送风呼吸器怎样工作
▪ K11 送风呼吸器用前检查
▪ K12 用后去污、充电、登记
▪ K13 送风异常，按程序退出
▪ S1 滤材按时换，面罩清洁存放